北 京 大 学

微电子所设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[44]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年八月十八日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	21

第一部分  投标邀请

北京大学微电子所计划采购并安装超纯水站工程、特种气体管道工程和自动控制系统相关货物，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：超纯水站工程、特种气体管道工程和自动控制系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：详见第四部分；

  - 交货地点：北京大学微电子所。

- 招标文件的获取：2011年8月18-25日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备一”、“设备二”、“设备三”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年8月30日上午8:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年8月30日上午8:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  王洋洋

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一：超纯水站工程

- 设备功能：为超净实验室提供微电子工艺用超纯水。

- 工程范围

1、本次招标范围为：超纯水系统供货及安装工程范围内的所有设备、管道及配套阀门、控制系统、现场盘箱（控制柜和控制盘）及备品备件、专用工具和消耗品等。

2、超纯水系统包括：预处理、反渗透、EDI、精处理、控制系统等分系统。

- *超纯水用水点水质要求

  - 电阻率：≥18.2MΩ.cm（25℃）

  - 微粒：≥0.1μm,数量≤200个/L

  - 细菌：5/100ml

  - TOC：＜5ppb

  - 总SiO2：＜3ppb

  - 溶解氧：＜25ppb

  - 微量离子（每项）：≤0.05ppb

  - 供水压力：≥0.3MPa

- *水站产能：

  - *水站总处理能力为5m³/h

  - 水站在二级反渗透后提供2m³/h软化水，用于新风机加湿、冷冻机及循环冷却水补水

  - *在终端提供3m³/h 符合用水点水质要求的超纯水

- 超纯水站采用以下方案

空调加湿和循环水站等用水，2T/Hr

自来水

超滤过滤

两级反渗透

软化出水点

前置TOC装置

前置脱气装置

终端微滤

EDI装置

用水点

3T/Hr

氮封水箱

终端TOC装置

终端脱气装置

两级精混

- 超纯水系统水源指标由中标方负责采集。

- 对超纯水系统的工艺设计、核心部件、材料、采用的工艺措施和方法，须在设计说明书中表述清楚。针对北京地区空气粉尘较多地特点，必须对储水箱的封口部分进行特别处理，以确保水质。按照工艺设计的每年总处理水量，以及相关过滤器、离子交换树脂、RO膜、CEDI膜堆、脱气膜、UV灯管、终端滤芯等耗材的使用寿命，预先规划并采购能够连续使用3-4年的备件和耗材，同时列出详细的更换过滤器之类耗材的工作时间表。

- 投标人应提出超纯水系统运行的必备条件和要求：供电、供水、压缩空气、氮气、热源技术要求、设备布置图、工艺流程P＆ID图等技术资料。

- 工艺流程、工艺设备及其电控系统、与工艺设备配套的辅助系统等，投标人应以招标技术规范书为主要的参考依据进行系统设计、深化，并在此基础上进行报价。

- 对招标技术规范书，投标人在投标前要认真研究，任何误解、忽略或漏项而导致的责任与风险，投标人自负。

- 招标技术规范书中提出的工艺流程，是最低限度的技术要求，对工艺设备涉及到的所有技术细节未做出完全的规定，也未充分引述有关标准或规范。投标人应以确保水质水量，又能完全满足工艺需求为前提，进行各专业的工艺化设计，并在此基础上进行报价，并承担相应的的责任与风险。

- 投标人在编制投标文件中，应详细设计并复核预留位置能否满足需求，投标文件需列出设备总长度、总宽度、总高度、系统在安装和维护过程中起吊的最大重量。

- *超纯水系统主要部件采用国际著名厂家产品

  - *反渗透膜 为美国陶氏和海德能等同知名品牌膜。

  - *EDI模块：美国IONPURE、ELEOTROPURE等同知名品牌。

  - *水站采用水泵均为格兰富、滨特尔或者同等等同知名品牌水泵；最后两级泵采用一用一备配置、变频控制，恒压输出；泵的扬程要考虑12米供水高度。

  - 水站管道、阀门的选择：

·高压部分：国产不锈钢材质；

·低压部分：管道材质均为台湾环祺U-PVC；

·EDI产水至全部终端各用水点的管道、阀门：采用GF公司PP-H材质或日本积水CL-PVC材质产品。

·EDI前各段所配备的自动、手动阀门等皆为GF或同品质产品。

  - 超滤膜采用品牌NORIT或LITREE

  - TOC灯采用美国Aquafine等 同等知名品牌灯。

  - 脱气膜采用美国LIQUI-CEL等 同等知名品牌

  - 变频器及电气元件采用ABB/德国SEIMENS 等同等知名品牌

- 投标人提供详细的用料表及分项报价。

投标人在投标文件中，应列出系统核心部件的规格型号、制造商、数量等重要信息。

- 投标人所提供的工艺设备、仪器仪表、电气设备、离子交换树脂、RO膜、CEDI膜堆、脱气膜、UV灯管、终端滤芯、管道、阀门、安全阀等部件应具有检验报告或合格证、进口设备需提供正式报关单（或复印件）等资料。

- 纯水设备的噪声要求：纯水系统中所有设备噪声小于80dB(A)。超标设备通过设置隔声罩、增加隔振垫等方式降低噪声，满足要求。

- 本工程实行交钥匙工程，由中标方负责超纯水系统的设计、制造、运输、安装、调试，保修等全过程。

- *水站采用PLC控制，能够实现全自动或手动控制、能够对各种运行状况和运行中出现的故障进行报警、并提供与监控计算机的接口和可靠的相关控制软件（通信协议采用Modbus）。

- *投标人负责超纯水站结构设计，并在投标文件中提供设计方案。招标人将配合投标人进行现场勘察。

- *如果投标人在超纯水系统方案中设计了水质的在线监控，和自动清洗等功能，单在系统框图中没有包括的辅助功能系统，应在设计方案中标识，并进行单独报价。

- *超纯水系统验收的具体方法执行国家相应标准，并由招标人委托有资质的第三方依照超纯水站标书（技术部分）3款进行水质检测，并出具检测报告，检测费用含在报价中。若首次检测未通过，后续检测费用也由中标人自负。

- *技术服务：提供免费现场培训。中标人应在保修期内对系统进行定期巡检，每6个月派相关工程师到现场进行一次系统检查和维护，共计4次。对用户的报修电话4小时内响应，24小时内工程师到现场解决问题。

- 设备从验收之日起，保修两年。两年内每6个月免费更换一次初级过滤器，共计4次。每12个月免费清理一次储水箱，共计2次。

- 交付期：合同生效后60天内完成安装施工。交付内容包括超纯水系统竣工图纸和水站个部分的出厂检验报告和合格证书等。

- 交付地点：北京大学新微电子大厦动力厂房。

- 付款方式：签订合同后预付50%合同款，货到验收合格后付45%合同款。其余5%合同款验收合格一年后付清。

- *投标人应提供相关施工资质和近五年内销售类似超纯水系统的用户清单。

设备二：特种气体管道工程

1、设备功能：微电子超净实验室普通氮气、高纯氮气、高纯氧气和高纯氢气供气管道系统。管道系统设计压力1.2MPa。

1.1纯化氮气（普氮）流量：50m3/h，纯度：99.999%,使用点压力；0.6-0.7MPa。

1.2高纯氮气流量：10m3/h，纯度：99.9999%,Dp≤-80%%dC,使用点压力；0.6-0.7MPa。

1.3高纯氧气流量：2m3/h，纯度：99.9999%,Dp≤-80%%dC,使用点压力；0.6-0.7MPa。

1.4高纯氢气流量：2m3/h，纯度：99.9999%,Dp≤-80%%dC,使用点压力；0.6-0.7MPa。

2. 本工程包含范围：

2.1 依据电子十一设计图纸，从气体房，一直到末端阀门。

2.2 末端阀门采用3/8”微电子洁净间用卡套阀门（氢气管道阀门上端均要安装阻火器，阀门采用接口隔膜阀（材质均为316不锈钢））。

2.3.每一功能区安装一组压力表（0-1.2MPa）

2.2 本工程不包含从设计图末端阀门到设备的二次配管。

3. 管道施工：

3.1 依据图纸和说明进行管道等材料采购与施工。

3.2 所有管道接口在安装和焊接前应进行倒角和抛光处理,内外焊口不应有毛刺。

3.3 焊接方式为自动焊接。

3.4 管道焊接管道内保护性气体及吹扫、测试气体由建设方提供。

4. *技术要求

4.1 *所有管道、两通、三通、阀门等管件均为316不锈钢材质

4.2 *所有管道与焊接三通采用EP级双抛管道

4.3 管道和管件品质及品牌：

4.3.1. 管材长度6米/根，Cardinal、Fujikin SWAGELOK品牌或同等品质的国际著名厂家产品

4.3.2 焊接三通采用Cardinal、Fujikin，SWAGELOK、PARKER,ASFLOW品牌，或同等品质的国际著名厂家产品

4.3.3 终端阀门Parker、Swagelok品牌或同等品质的国际著名厂家产品

4.3.4 终端隔膜阀采用Parker/Swagelok品牌或同等品质的国际著名厂家产品

4.3.5 回火器采用SWAGELOK /GENTEC品牌或同等品质的国际著名厂家产品

4.3.6 压力表(0-12)采用NKS、WIKO品牌或同等品质的国际著名厂家产品

4.4 终端要有牢固的文字和颜色管道标识

4.5 管道穿墙、地沟、屋面、楼板应设柔性套管，穿地沟、屋面、楼板还应设防水措施。

4.6管道支架除图上已示出处外，其它支架由施工单位根据现场情况决定; 对于明露在洁净室内部的管道，须采用喜利得41系列成品不锈钢C型组合支架。

*5. 设备清洗与保压试验

5.1*清洗过程要保证所有阀门、压力表、回火器安全，确保管道内没有可能损害阀门和过滤器的金属碎屑残留。

5.2 *所有管道系统应进行12小时12Kg/cm2打压试验。

5.3 *所有管道应进行6Kg/cm2压力连续72小时保压试验，压力变化不超过0.05Kg/cm2。氢气管道不得看出压力变化

6. 交付地点：北京大学新微电子大厦。

7. 交付期：合同生效后60天内。交付内容包括供气管路系统竣工图纸。

8. *技术服务：提供免费现场培训。对用户的报修电话4小时内响应，24小时内工程师到现场解决问题。设备从验收之日起，保修两年。

9. 付款方式：签订合同后预付50%合同款，货到验收合格后付45%合同款。其余5%合同款验收合格一年后付清。

10. *投标人应提供相关施工资质和近五年内销售类似系统的用户清单。

设备三：自动控制系统

一、招标范围

自控系统具体内容详见招标图纸，并由中标厂家对系统进行2次设计。（FFU的控制由FFU厂家完成，不在本次范围内）；

1.1 工程范围

- 安装施工内容包括系统的配线（含线缆）、设备安装及系统调试，不包括管路、线槽的安装施工（总包），但包括由总包完成的管路、线槽至设备安装位置的金属软管安装施工工作，该部分工程量由投标单位根据招标图纸和工程规范要求自行统计工程量并计入投标报价中。

- 招标文件附件提供的设备详细配置清单中给出的所有项目均为完成自控系统功能需要的但不仅限于所列项目的内容，投标方应根据弱电图纸、技术要求和完成系统整体功能需要补充或完善设备材料配置，并需在偏差表中反映；清单中提供的施工材料、线缆等的数量均为估算量，投标方需根据招标图纸自行核算，在投标报价中反映完成自控工程建设和功能要求的最终工程量。

- 各被控设备的监控要求详见监控点表（招标文件附件）及监控原理图（招标图纸）。

- 冷冻机的控制冷却水的电动调节阀不在本招标范围内。

- 由于本工程的复杂性和空调工艺要求的精确性、特殊性，投标方需负责在空调系统联调过程中，与使用方及设计院空调专业协调、确认最终的空调工艺流程、控制要求和控制参数（包括参数的再设定），并在投标报价中充分考虑并需包含由此可能引发的费用。

- 投标单位需充分认识到本工程的复杂性和高要求，系统的编程、调试应包括本技术要求中涉及到的不同空调机组多类工况的编程、调试；工况转换采用人工方式进行切换，并需在工况切换后实现系统自动运行状态、保证空调区域的温湿度控制精度。因此，针对不同空调机组的工艺要求需进行针对性的编程和调试，并应对用户初期的使用协助、培训，并做到包教包会。

- 自控系统中标单位需在施工过程中严密关注本工程与自控系统有关的各机电系统的实施情况，在机电系统发生变化时及时与设计单位协调，并配合设计单位进行自控系统的变更设计。

- 新风空调机组控制柜由自控系统投标单位进行设计、采购（不包括放置在控制柜内控制新风机机组电机的变频器）和安装。

- 对真空系统进行控制柜进行设计、采购安装。

- 对超纯水站进行监控（在十一院设计图纸之外）。

- 对特气管道（氮气、高纯氮气、氧气、氢气）压力进行监控（在十一院设计图纸之外）。和压缩空气压力和真空管道的真空度一同在同一屏上显示。

1.2 总体原则

- 可靠性：系统运行可靠、稳定；

- 实用性：操作简单、显示明了，维护方便，经久耐用；

- 安全性：防范措施严密，报警及时准确；

- 开放性：系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构；

- 经济性：优化设计、造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销；

- 先进性：在一定时期内具有先进性，便于扩展和升级；

二、施工单位资质

建筑智能化工程专业相关资质；

三、工程概况

1、控制点：详见招标图纸，要求系统在满足招标图纸要求的基础上，至少再预留20%输入输出点（DI/DO、AI/AO）

2、自动控制系统需包含以下内容：

A）报表功能；

B）历史报警查询；

C）电脑操作系统采用INTEL 酷睿双核处理器 主频速率不小于2.9GHz；显示器不低于22”, 电脑终端应做到双备份。

D）数据库的建立

E）本自动控制系统应包含冷冻站设备及冷冻站内换热设备的通讯及在线监测功能；

四、规范及标准

本章应符合下列规范，但并不仅限于此：

1、GB	中国国家标准

2、IEC	国际电工标准委员会标准

3、自动化仪表工程施工及验收规范

五、系统要求：

系统构成原则

本系统建议采用霍尼韦尔/西门子/江森的控制系统，该系统是由中央操作站，现场直接数字式控制器（DDC）及各种传感器、执行机构组成，能够完成多种控制及管理功能的网络系统。

本系统的构成符合以下原则：

可靠性

系统具备长期和稳定的工作能力。

实用性

- 系统符合本工程的实际需要，以及国内外有关标准和规范的要求，并且实现容易，操作方便。

先进性

- 系统是满足可靠性和实用性前提下最先进的系统，特别是符合计算机和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟的系统。

开放性

- 自控系统遵循开放性原则，提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络，操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

经济性

- 系统满足其性能与价格化在同类系统和条件下达到最优。

- 保证系统的先进性、适用性、可靠性和安全性

- 追求最优化的设备配置和较高的性能价格比

- 提供开放性、兼容性强的系统性能

- 保留足够的扩展能力和容量

1、自动控制系统除涵盖招标图纸的内容外，还要实现冷冻站设备、超纯水站设备和特气管道压力的监控，并有20%的预留功能；

2、中央管理工作站操作的显示，除标准符号外，均应采用汉字显示；主控系统的操作画面，要求显示被控对象的流程全貌，并动态实时显示被控对象的温度、湿度、流量、压力、运行状态等。

3、操作系统可容许授权操作员进行最少下列各项的指令

A) 启停有关的设施、装置
B) 调整设定点
C) 确认有关监控点的报警状态
D) 超级用户可更改有关微积分控制回路的个参数的设定值

E) 超级用户可执行或停止执行各项电脑程序
F) 修正系统的日期、时间
G) 加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值

H)各类报表的制作和打印

4、操作系统应有防止误操作的功能；图形切换流程清楚易懂，便于操作，操作系统允许操作人员通过菜单的选择或超链接等方式得到不同系统的图形示意图、流程图或平面布置图。不同流程图之间切换所需时间不得超过0.5秒。

5、可连续查询、储存运行情况的历史数据、报警记录和瞬值（即时取样）等，收集频率都可由操作者设置。数据记录存储于硬盘中，便于以后参考。

6、报表功能。

自控系统内的活动可通过人手或自动地制作成记录表，并可导入EXCEL，然后打印或在显示屏显示出来，并存放在硬盘或请他存储介质内。系统可以容许操作员很轻易获得下列的记录表。
A) 系统内的所有监控点状态总表

B)  某时间段内各监控点的状态表和趋势图.
C) 所有正在报警中的监控点

D)  某时间段内报警的监控点
E) 某时间段内设备启停活动表

7、报警要求：所有报警显示有关报警点的详细资料，包括时间、日期、地点、级别、确认情况等；报警要求根据严重程度进行分级，以便快速、有效地处理严重性的报警。

8、所有被控设备应该具有自动控制下的强制手动控制功能，

9、确保系统操作的安全性，系统可设多级口令，预防无关人员进行系统操作；当操作人员离开前忘记取消系统登录，系统应提供一个可调时间，自动取消系统登录，使系统继续受密码保护。

10、系统需与带有通信接口的大型设备连接（如冷冻机、空压机等），应读取设备控制面板上的所有运行参数（含工作状态参数和报警信息），每台设备的巡检时间间隔不超过5秒。

11、系统必须具有可维护性，用户可以根据以后的需要对相应的控制程序和图形组态做出适当的修改。

12、自动控制系统对所有动力系统的控制，必须满足各动力系统的工艺要求，最后必须满足业主的使用要求。

13、系统应有事故应急控制能力，在发现或启动紧急状态后自动执行安全合理的应急处置。

六、设备要求：

- *传感器的精度和稳定性需要满足设计图纸的要求。

- *阀门的关断能力和流通能力要满足图纸的设计要求。

- *各系统的控制器各种类型I/O口的备用量不应低于I/O口实际使用数的20%；机柜至少*应留有20%的卡件安装空间和10%的备用接线端子,控制机柜防护等级需高于IP54,箱体铁皮厚度不小于2mm。

- *控制柜内的辅助继电器需带有指示灯,各原器件（包括继电器、变压器、断路器等）需选用原装西门子、欧姆龙、施耐德等。

- *控制电缆与接线端子连接时需压接接线鼻，控制电缆和接线端子都必须做明晰的标识。

- 网络连接使用光纤连接；光纤必须穿钢管敷设以保护光纤不被损坏；

- *PLC品牌：AB、SIEMENS

- *传感器品牌：SIEMENS、HONEYWELL、E+H、VAISALA等

- *电动阀品牌：SIEMENS、HONEYWELL

七、*界面显示要求

要求能比较直观地反应现有系统设备的状况。

主要有：

净化空调系统；

电力系统；

冷却水系统；

冷冻水系统；

热水系统；

超纯水站系统

特气管道压力监控系统

PCW系统 冷却水；

PV/HV系统；检测真空

CDA系统；（ 压空）

生产水系统；

生活用水系统。

八、*投标时需提供的资料

1、设备清单（型号、品牌、数量、单价等）；

2、施工组织设计；

3、施工质量的保证方案；

4、施工周期；

5、系统调试方案 ；

6、系统验收后三年内的维护保养方案。

九、*竣工需要移交的资料

1、安装工程量；

2、工程说明；

3、设备、器材明细表；

4、竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；

管线平面及点位分布图

系统原理图

各管理区设备配置图

各管理区设备配置表

柜体接线图

软件原代码

5、测试记录（宜采用中文表示）；

6、设备进场验收单（含合格证或检测报告）

7、工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工、监理等单位之间的洽商记录；

8、验收报告书；

9、操作手册

10、维修保证书

11、性能保证书

十、其他

1、提供产品生产厂家的联络信息和备件型号、参数。

2、乙方必须对甲方进行培训，并提供编程软件，对甲方公开程序代码，使甲方了解设备的原理、接线、应用、常见故障和情况的处理，并需经甲方签字认可；

3、维保期三年；甲方向乙方报修后，乙方需24小时内到现场解决问题。

4、乙方提供日常维护使用说明。

5、*投标单位中标后7日内 派驻技术人员到现场，确定先期施工方案，商讨工程配合与衔接问题。

6、*付款方式：签订合同后预付50%合同款，货到验收合格后付45%合同款。其余5%合同款验收合格一年后付清。

7、*投标人应提供相关施工资质和近五年内销售类似工程系统的用户清单。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日