北京大学地空学院“热场发射扫描电子显微镜”、“能谱仪与电子背散射仪一体化系统”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[12]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年四月十三日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

第四部分  设备明细表	13

第五部分  技术规格偏离表	14

第六部分  原厂授权	15

开  标  一  览  表	1

第一部分  投标邀请

公告日期：2010年4月13日

项目名称：北京大学地空学院“热场发射扫描电子显微镜、能谱仪与电子背散射仪一体化系统”项目

招标编号: 2010[12]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62758587；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学地空学院“热场发射扫描电子显微镜、能谱仪与电子背散射仪一体化系统”项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

招标货物名称：A包：热场发射扫描电子显微镜

B包：能谱仪与电子背散射仪一体化系统

  - 数量及技术规格要求：详见标书

  - 招标范围包括：上述设备的供应、运输、安装和调试及售后服务

  - 交货时间：合同签订后6个月内；

  - 交货地点：CIP北京首都机场

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2010年4月23日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。A、B包标书售价分别为200元人民币，售后不退。

- 此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标时间：所有投标书应于2010年5月6日9：00之前前递交到上述购买标书地址。

  - 投标截止时间及开标时间：兹定于2010年5月6日9：00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

  - 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学地空学院

- 设备名称：A包：热场发射扫描电子显微镜

B包：能谱仪与电子背散射仪一体化系统

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）进口设备以中英文对照应标。

- 投标报价为CIP北京首都机场，

- 投标货币：美元

- 交货时间：合同签订后6个月内

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独置于一信封内供开标使用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

  - 30－100万元人民币部分按1％收取；

  - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

  - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学地空学院“热场发射扫描电子显微镜、能谱仪与电子背散射仪一体化系统”的招标采购事宜(招标编号: 2010[12])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

16.1 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

16.2 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

16.3 技术资料包括样本原件

16.4 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

16.5 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天，投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年5月6日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

联系人：石铄、张宇波、张洁；联系电话：86-10-62758587， 传真：86-10-62765115。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

1.1 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

1.3 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

1.4 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：35％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：45％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

  - 全部投标厂商均不具备投标资格；

  - 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

  - 缺乏有效的竞争；

  - 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表

第三部分  技术要求

A包：

- 设备名称：热场发射扫描电子显微镜

- 数量：1套

- 设备用途说明：

高分辨扫描电子显微镜主要用于观察、分析和记录各种样品（包括大量不导电样品）的微观形貌。通过配备电子背散射仪、能谱仪、阴极荧光谱仪等进行材料组成与结构分析，并将配置拉伸台。

系统由场发射扫描电子显微镜的电子光学系统、高压系统、真空系统等组成。

- 技术要求及参数

4.1  场发射扫描电子显微镜

4.1.1 产品配置要求

4.1.1.1  场发射扫描电镜主机一台，包括：

- 电子显微镜基本单元                                           	1套

- 五轴马达样品台                                                 	1套

- 电镜控制及Windows XP 操作系统                         	1套

- 二次电子检测器	          						1套

    - 高真空二次电子检测器

    - 在低真空或低电压模式下工作的二次电子检测器

- 固体背散射电子检测器                                         	1套

- CCD相机                                                         	1套

- 电镜操作台                                                       	1套

4.1.1.2 空气压缩机                                        			1套

4.1.1.3 冷却水循环系统                                     			1套

4.1.1.4真空系统                                     				1套

    - 前级机械泵

    - 涡轮分子泵

    - 离子泵

4.1.1.4 设备正常运行和保养所需的标准备品备件、专用工具     1套

4.1.1.5 备用场发射灯丝                                     			2套

4.1.1.6 备用400um光阑（每套3只）  			　	1套

4.1.2 主要技术规格

4.1.2.1 电子光学系统

- 电子枪：肖特基（ZrO/W）场发射电子枪

- 电子束流：最大束流≥100 nA

- 电子束减速模式：标配

- 放大倍率：10 ～ 1,000,000倍左右

- 加速电压：0.2 kV ～ 30 kV

4.1.2.2 扫描电镜图像分辨率

- 二次电子像分辨率

      - 高真空模式：≤ 1.0 nm（30kV）；≤ 3.0 nm（1kV）

      - 低真空模式：≤ 1.5 nm（30kV）；≤ 3.0 nm（3kV）

      - 或具有相应分辨率的低电压模式

- 背散射电子像分辨率：≤ 2.5nm（30kV）

4.1.2.3 样品台、样品室

- 样品室：可装载样品直径≥200 mm,

      - 配有能谱仪和EBSD、CL等接口

      - 可加配热台和拉伸台（以Gatan MTEST2000ES拉伸台尺寸为准）

- 样品台：五轴马达控制样品台，移动范围指标：

      - X ( 100 mm   Y ( 100 mm   Z ( 50 mm

      - 连续旋转：R=360(     倾斜角T：范围不小于70º

      - X、Y、Z可用Trackball 或Joystick调节

4.1.2.4 真空系统

- 高真空模式：优于6×10-4Pa

- 低真空模式：10Pa～130Pa

4.1. 2.5  操作方式：

- 键盘、鼠标操作

- 亮度、衬度、调焦和象散的手动调节控制板

- 应具有样品台导航功能拖曳式放大及对中功能

4.1.7  数字图像记录系统

- 图像扫描：不小于3000×2000像素

- 图像记录：TIFF和JPEG文件格式可选

- 几何量实时测量功能：

- 图像显示：19” LCD显示器，不小于1280×1024像素

4.1.8  控制和数据处理系统

- 计算机硬件系统

      - 不低于双核 2GHz，2GB内存，硬盘160GB，19”LCD显示器, DVD-CDRW可擦写光驱，鼠标，键盘

- 基于以太网架构的数据传输系统

- 软件系统

Windows XP Professional操作系统（Microsoft Corp. 授权）

- 技术服务条款

5.1安装调试和验收

仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训，用户使用仪器一段时间后，投标商对用户相关人员进行进一步操作和技术培训。

5.2验收：按标书及合同要求的技术指标验收。

5.3保修期：自仪器安装调试合格，双方签署验收报告之日起的壹年。

5.3.1设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3.2设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十五年的零配件供应。

5.4服务响应时间：接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 包装要求及运输方式

6.1 包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

6.2 运输方式：空运

- 交货期：合同签订后六个月内交货

- 交货地点：北京首都机场

B包：

- 设备名称：能谱仪与电子背散射仪一体化系统

- 数量：1套

- 设备用途说明：

与高分辨热场发射扫描电子显微镜配套的能谱仪与电子背散射仪一体化系统进行材料的化学组成与结构分析。

- 技术要求及参数

4.1 产品配置要求

- 能谱仪与电子背散射仪一体化系统                     	1套

- EBSD专用的前置背散射系统				1套

- 分析标样									1套

- 在线分析软件（能谱、EBSD、数据库等）		1套

- 离线分析软件								1套

- 能谱和EBSD的漂移校准程序				1套

- 计算机和相应外设							1套

4.2 主要技术规格

4.2.1能谱仪部分

- 探头类型：电制冷硅漂移（SDD）探测器，有效活区面积50 mm2或具相当功效的SDD探测器

- 能量分辨率（MnKa）：≤ 131eV（≥ 20000CPS条件下）

- 元素分析范围：Be4~U92，具备轻元素分析能力

- 可输出最大计数率：大于100,000CPS

- 可处理最大计数率：大于500,000CPS

4.2.2背散射电子衍射仪部分

- EBSD探头：高分辨率数字CCD相机

- 花样分辨率：≥ 1000*1000像素

- 花样指标化速度： ≥ 100幅/秒，且标定准确率 > 99%

- 提供常规和无机化合物的晶体学数据库（如北美地质学EBSD专用数据库和ICSD专用数据库），并随时提供相关的数据更新服务

  - 提供可与计划购置热场扫描电镜匹配的书面保证。技术服务条款

- 技术服务条款

5.1安装调试和验收

仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训，用户使用仪器一段时间后，投标商对用户相关人员进行进一步操作和技术培训。

5.2验收：按标书及合同要求的技术指标验收。

5.3保修期：自仪器安装调试合格，双方签署验收报告之日起的壹年。

5.3.1设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3.2设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十五年的零配件供应。

5.4服务响应时间：接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 包装要求及运输方式

6.1 包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

6.2 运输方式：空运

- 交货期；合同签订后六个月内交货

- 交货地点：北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[12]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[12]

| Item No. | Specifications | Reference No. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[12]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[12]

| Item No. | Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

备注：请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B两包，请分项报出A、B包的投标价及投标总价。