北京大学深圳研究生院“多标记微孔板检测仪、离心机”等8套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[21]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年五月二十五日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

第四部分  设备明细表	22

第五部分  技术规格偏离表	23

第六部分  原厂授权	24

开  标  一  览  表	1

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年5月25日

项目名称：北京大学深圳研究生院“多标记微孔板检测仪、离心机”等8套设备项目

招标编号: 2010[21]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62758587；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“多标记微孔板检测仪、离心机”等8套设备项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

招标货物名称：A 包：多标记微孔板检测仪    一套

B 包：自动分液器            一套

冻干机                二套

离心浓缩系统          一套

C 包：落地高速冷冻离心机    二套

高速落地离心机        一套

  - 数量及技术规格要求：数量捌套，技术规格要求详见标书

  - 招标范围包括：上述设备的供应、运输、安装和调试及售后服务

  - 交货时间：合同签订后3个月内；

  - 交货地点：CIP深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2010年6月7日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。各包标书售价分别为200元人民币，售后不退。

- 此次投标分为A、B、C三包。投标单位可针对标书A、B、C包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标时间：所有投标书应于2010年6月18日9：00之前前递交到上述购买标书地址。

  - 投标截止时间及开标时间：兹定于2010年6月18日9：00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

  - 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学深圳研究生院

- 设备名称：A 包：多标记微孔板检测仪    一套

B 包：自动分液器            一套

冻干机                二套

离心浓缩系统          一套

C 包：落地高速冷冻离心机    二套

高速落地离心机        一套

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）进口设备以中英文对照应标。

- 投标报价为CIP深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

- 投标货币：美元

- 交货时间：合同签订后3个月内

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独置于一信封内供开标使用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

  - 30－100万元人民币部分按1％收取；

  - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

  - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“多标记微孔板检测仪、离心机”等8套设备的招标采购事宜(招标编号: 2010[21])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 此次投标分为A、B、C三包。投标单位可针对标书A、B、C包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国深圳机场或口岸（需注明具体口岸）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

16.1 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

16.2 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

16.3 技术资料包括样本原件

16.4 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

16.5 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天，投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年6月18日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

联系人：石铄、张宇波、张洁；联系电话：86-10-62758587， 传真：86-10-62765115。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

1.1 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

1.3 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

1.4 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出      	澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

  - 全部投标厂商均不具备投标资格；

  - 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

  - 缺乏有效的竞争；

  - 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表

第三部分  技术要求

A包：

多标记微孔板检测仪

- 设备名称：

多标记微孔板检测仪

- 数量：

一套；

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）：

3．1、蛋白质研究，如蛋白定量、蛋白相互作用、酶动力学以及ELISA/FIA/TRF-ELISA检测等；

3．2、细胞学研究，如钙离子通道、细胞凋亡、细胞增值 、细胞毒性和ADMETox以及信号转导等；

3．3、药学研究：如高通量药物筛选、药物耐受途径研究、药物毒理评估；

3．4、功能基因研究，如DNA、RNA和蛋白定量、双报告基因实验以及基因分型与突变检测等；

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）：

- 电源条件：电压210-230V，频率：50-60Hz；

- 相对湿度25%-85%；

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）：

多标记检测仪：

1、光源：高能氙闪光灯；氮激光器；固态激光器

2、检测器：两对相匹配的光电倍增管（PMT）

3、检测类型：荧光强度，化学发光，光吸收，时间分辨荧光，荧光偏振，自发光，AlphaScreen， FRET，TR-FRET，BRET等

4、板型：6-1536孔板

5、波长选择：至少20种光学模块或滤光片组

6、灵敏度(以384孔板为标准)

1）FI荧光强度：0.5pM荧光素（10amol/孔）

2）TRF：25fM Eu （0.5 amol/孔）

3) HTRF：Delta F 1050% Eu, 1150% Tb(高校准)，Delta F 95% Eu, 110% Tb (低校准)

4）FP荧光偏振：1mp SD at 1 nm Fluorescein

5）AlphaScreen：100 amol/孔 ATP

6）自发光：10 amol/孔 ATP

7）光吸收：±0.005 OD at 0-2.0

7、线性范围：荧光 107；光吸收0－4 OD

8、光谱范围：

（1）FI，FP：230nm－750nm， 230nm-900nm

（2）ABS：220nm－1000nm

（3）LUM：230nm－750nm

（2）TRF：230nm－900nm

9、光吸收：	分辨率：可选，1nm，2nm,5nm,10nm

10、孵育器 ：	温度范围：室温+ 5°C到45°C

11、振荡器振荡方式，	直线、轨道、双轨振荡；速度、振幅可调

12、进样器：

（1）数量：内置两个

（2）进样容量：3-350 μl

（3）进样速度 ：150 – 420 μl/s

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）：

- 附件：电脑1台（处理器:Intel Pentium E5200，内存容量:1024MB，硬盘容量:160GB，显示器:宽屏液晶/尺寸:17寸，或更先进配置）

- 消耗品：微孔板；工具等

- 选件：

无

- 技术服务条款:

  - （1）安装、调试及人员培训：

  - 仪器到达使用部门指定地址后，由卖方向买方免费提供安装、调试以及相关技术培训，至少给3名实验室使用人员提供免费技术培训；

  - （2）验收：

  - 卖方保证向买方提供全新的、完好的设备，设备在安装测试合格后，买方准时给予验收；

  - （3）保修期及售后服务、维修响应时间：

  - 免费质保期期限为：验收合格后一年，自设备验收合格之日起计算，免费质保期内卖方接到买方的维修通知后12小时内给予答复，并派出维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务；

  - （4）软硬件升级：卖方负责设备终身软件免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式.

- 交货期：

合同签订后3个月内交货；

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

B包：

自动分液器

- 设备名称：

自动分液器；

- 数量：

1套；

- 设备用途说明：

用于大量液体的自动化高通量分装；

- 工作条件：

（1）电源条件：电压210-230V，频率：50-60Hz；

（2）相对湿度25%-85%；

- 规格、技术要求及参数：

一、自动分液系统：

*1、板型：6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536- 孔板；

*2、分液体积：0.5- 2500 µl；

3、分液速度：96孔板: 3 s/10µl, 4 s/ 20µl, 10s/100µl，384孔板: 5 s/1µl, 5 s/5µl, 6 s/10µl,

9 s/20µl，1536孔板: 14 s/1µl, 26 s/5µl；

4、分液准确度：

（1）细管分液盒：±10%@2µl,± 5%@ 10 µl, ±5%@> 10 µl ；

（2）标准管分液盒：	±3%@5µl,±2%@20 µl, ±1%@100µl, ± 1%@> 100 µl；

5、分液精确度：

（1）细管分液盒：CV≤10%@0.5µl；CV≤5%@2 µl；CV≤3%@10 µl；

（2）标准管分液盒：CV≤10%@5 µl；CV≤1.5%@20 µl；CV≤1%@100 µl；CV≤1% @>100 µl；

6、死体积：< 1 ml (0.5-50 µl)，< 7 ml (> 50 µl)；

二、自动叠板系统：

*1、最高叠板速度为：每小时300块板；

2、可同时运送板与叠板，每一块板的操作时间不大于7秒钟；

3、最高通量为150块板(15mm板高)或225块板(10mm板高)；

4、功能强大，可以与多种仪器联用，如：酶标仪、分液器、封板机等；

*5、可在主机左右同时连接二台周边仪器，组成小型自动化平台，满足实验室对通量提高的要求；

6、操作简单，无需电脑即可与分液系统联用，实现自动化；

- 技术服务条款：

  - （1）安装、调试及人员培训：

  - 仪器到达使用部门指定地址后，由卖方向买方免费提供安装、调试以及相关技术培训，至少给3名实验室使用人员提供免费技术培训；

  - （2）验收：

  - 卖方保证向买方提供全新的、完好的设备，设备在安装测试合格后，买方准时给予验收；

  - （3）保修期及售后服务、维修响应时间：

  - 免费质保期期限为：验收合格后一年，自设备验收合格之日起计算，免费质保期内卖方接到买方的维修通知后12小时内给予答复，并派出维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务；

  - （4）软硬件升级：卖方负责设备终身软件免费升级。

- 包装要求及运输方式：

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式。

- 交货期：

合同签订后3个月内交货；

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

冻干机

- 设备名称：

冻干机

- 数量：

2套

- 设备用途说明：

用于珍贵样品的冷冻保存（长期或短期），如蛋白质样品、微生物以及非生物样品的长期保存；

- 工作条件：

（1）电源条件：电压210-230V，频率：50-60Hz；

（2）相对湿度25%-85%；

- 规格、技术要求及参数：

1、24小时除冰量6kg ；

2、冷冻腔最大冰容量10 kg；

3、冷冻腔最大容积：12.5 L；

*4、适合高挥发性溶剂：冷冻腔－90℃；

5、数字式温度显示：室温到<-90℃；

6、个性化配置：可选配各种冻干柱及冻干室。所有冻干配件在所有冻干型号上通用；

*7、独特的制冷系统：制冷系统采用双重毛细管设计，自动调节，实现最好的制冷性能，提供最快的制冷速率，且冻干腔制冷效果均匀；

8、微处理器控制系统：图形显示界面，显示干燥室和产品温度、真空度设定值和实际值、以及实验进程；

9、最佳大批量处理：结合辐射回执控制器，提供最佳温度控制，确保最安全和最快的冻干周期。

10、醒目的参数显示：通过显示屏显示和调节真空度和温度；

11、坚固的冻干室：腔体整体焊合, 易于清洁, 防酸的不锈钢 (AISI 316)。

12、易于排水：腔体可以100%排除冰水；

13、灵活的连接：法兰适配器联结；

14、腔体防腐蚀：粉末涂层的不锈钢；

15、防腐蚀的盖子：防酸的不锈钢；

16、制冷剂：HFC R507 或 R170/R507；

17、真空泵阀易操作：可以进行泵的冷启动、 cryo pumping, 运行中除冰、不停机装/卸样品等操作；

18、移动系统：可配手推车，方便移动

19、真空泵：高质量Vaccubrand真空泵，可达5x10-4 mbar；

*20、配置：

（1）主机；

（2）冷阱；

（3）真空泵；

（4）油雾过滤器；

（5）十四接头水平冻干瓶架；

（6）手推车；

（7）连接配件；

- 附件及零配件：

- 冻干架；

- 冻干瓶；

- 技术服务条款

  - （1）安装、调试及人员培训：

  - 仪器到达使用部门指定地址后，由卖方向买方免费提供安装、调试以及相关技术培训，至少给3名实验室使用人员提供免费技术培训；

  - （2）验收：

  - 卖方保证向买方提供全新的、完好的设备，设备在安装测试合格后，买方准时给予验收；

  - （3）保修期及售后服务、维修响应时间：

  - 免费质保期期限为：验收合格后一年，自设备验收合格之日起计算，免费质保期内卖方接到买方的维修通知后12小时内给予答复，并派出维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务；

  - （4）软硬件升级：卖方负责设备终身软件免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式。

- 交货期：

合同签订后3个月内交货；

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

离心浓缩系统

- 设备名称:

离心浓缩系统

- 数量：

1套；

- 设备用途说明：

用于实验室样品的浓缩干燥；

- 工作条件：

（1）电源条件：电压210-230V，频率：50-60Hz；

（2）相对湿度25%-85%；

- 规格、技术要求及参数：

1、主机一台及64x1.5/2.0ml转头一个

2、一体式设计，将浓缩腔、无油真空泵和冷阱整合为一体，结构紧凑，节省实验室空间，可以放在通风柜中运行；

3、具有红外加热盖，实现快速的溶剂蒸发和去除，并具有良好的化学防腐蚀性；

4、具有真空度升速以及真空度控制性能，防止溶剂爆沸，减少样品损失；

5、处理容器：1.5-100 ml；

6、最大处理量：同时离心200根1.2-2.0ml管；

7、真空泵：ETFE无油泵；

8、最大真空度不超过10 Torr(13 mbar)；

9、冷阱容量：4L；

10、冷阱温度：-50℃；

- 技术服务条款：

  - （1）安装、调试及人员培训：

  - 仪器到达使用部门指定地址后，由卖方向买方免费提供安装、调试以及相关技术培训，至少给3名实验室使用人员提供免费技术培训；

  - （2）验收：

  - 卖方保证向买方提供全新的、完好的设备，设备在安装测试合格后，买方准时给予验收；

  - （3）保修期及售后服务、维修响应时间：

  - 免费质保期期限为：验收合格后一年，自设备验收合格之日起计算，免费质保期内卖方接到买方的维修通知后12小时内给予答复，并派出维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务；

  - （4）软硬件升级：卖方负责设备终身软件免费升级。

- 包装要求及运输方式：

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式。

- 交货期：

合同签订后3个月内交货；

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

C包：

落地高速冷冻离心机

- 设备名称

落地高速冷冻离心机

- 数量

二套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

主要用途有以下几点：1. 离心收集表达蛋白的细菌、细胞培养液，需要能够处理比较大的体积，而转数不要求太高。2. 去除细胞碎片以及沉淀的蛋白，需要较高的转数。3. 作为生物实验室常用仪器，我们希望能够用于纯化DNA，RNA以及浓缩蛋白样品等用途。以上这些离心都需要控制在4℃.

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

需要30A独立空气开关，环境温度没有特别要求，只要常温条件就行。该仪器可以长时间运行。

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

1、落地式高速冷冻离心机，微机控制，数字显示，按键式操作。

2、最高转速：21,000 rpm；最大相对离心力：53,300×g；最大容量：4×1000ml。

3、控制范围 ：300至21,000rpm速度设置，10rpm步进；控制精度：50rpm 设定值。

4、高力矩可变磁阻驱动系统，可将升/降速度时间缩短一半。

5、无碳刷，只有传统驱动系统三分之一的零件。

6、热输出量≤6900 Btu/Hr，为相类似产品之1/3。

7、空气冷却马达，不用CFC类冷冻剂。

8、具有减磨系统:  冷冻效果优良，转头于最高转速时可维持4C；减少风阻，增加转头寿命。

9、根据人体力学设计，并备有脚踏开关，操作方便。

10、制冷系统采用环境保护冷冻剂，温度设定范围为-10C至40C，1C步进，准确度2C。

11、时间设定范围至99小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择。

12、数字显示转头速度、转头温度、操作时间等资料。

13、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护及超温保护。

14、安全耐用：专利设计的HarvestLineTM分离袋，使离心瓶更耐用，Biosafe密封转头，可减低实验人员受感染机会。

15、多种转头选择，包括定角、水平及超轻碳纤维转头，并有专利的生物安全转头；可使用各种不同容量的圆底/锥形离心管及酶标板（共24块）。

16、体积小巧（H×W×D）：87cm×76cm×64cm,节约空间。

17、在最高转速时噪音≤62 dbA 。

18、仪器维护：可打开外壳正面，方便维修及仪器检查

19、配置包括：

19.1、高速离心机 主机 2台,

转速：21,000rpm, 离心力：53,300×g，容量：4x1000ml

19.2、定角转头 1套（含50个离心管）

转速：25,000rpm, 离心力：75,600g, 容量：8x50ml

19.3、定角转头 1套（含10个离心瓶）

转速：9,000rpm, 离心力：16,800g, 容量：4x1000ml

19.4、定角转头 1套（含50个离心管）

转速：20,000rpm, 离心力：48,400g, 容量：8x50ml

19.5、定角转头 1套（含6个离心瓶）

转速：10,000rpm, 离心力：17,700g, 容量：6x500ml

19.6、10ml适配器 8个

19.7、1.5ml适配器 8个

19.8、10ml离心管 50个

20、工作条件：220V, 30A独立空气开关, 50Hz

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）

  - 仪器到达安装使用现场后，用户以书面方式提出安装要求，并确认安装条件具备后由生产厂家派出工程师对仪器进行免费安装、调试。

  - 在仪器安装完成后，由工程师对1-2名使用人员进行免费技术培训，培训内容包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容，直至受训人员完全掌握并能独立操作仪器。

  - 验收

  - 保修期及售后服务、维修响应时间

提供自装机验收之日起提供整机壹年的免费保修；并做到8小时内叫修反应，48小时工程师到现场。

  - 软硬件升级（如果有要求）

  - 无

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式。

- 交货期

合同签订后3个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

高速落地离心机

- 设备名称：

高速落地离心机；

- 数量：

1套；

- 设备用途说明：

用于大体积样品的高速离心分离；

- 工作条件：

（1）电源条件：电压210-230V，频率：50-60Hz；

（2）相对湿度25%-85%；

- 规格、技术要求及参数：

*1、配置：主机一台，6x500 ml碳纤维转头，30x1.5/2.0 ml微量转头以及8x50 ml碳纤维转头各一个

2、最高转速22000转/分钟，最大离心力55193xg；

*3、最大容量：角转头≥4×1,000毫升,水平转头≥4X750毫升 ；

4、温度设定范围：-20℃至+40℃，温度控制精度：±2℃，温度设定间隔：±1℃；

5、 时间控制：0~99小时59分钟，及连续运行（hold）；

6、加速控制： 10级加速控制；

7、 减速控制：9级减速控制；

8、 程序储存： 30个；

9、控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；

10、可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；

11、可简单快捷设定运行条件和运行参数；

*12、具有RCF计算和离心累积积分功能,保持离心效果高重现性；

13、具有预冷功能，延时启动和停机功能；

14、驱动系统：无碳刷大力矩电机, 直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统；

15、安全系统：强大的不平衡耐受系统，转子不平衡检测，超速和超温保护停机功能；

16、多种防生物污染生物安全转头，碳纤维转头，连续流转头可选；

*17、无需真空系统：无需真空油，过滤器,密封圈;降低离心瓶泄漏可能性；

18、专为中国电网设计的宽电压保护,输入电压187-253伏；

19、可满足最严格的转头爆炸实验，无须螺栓固定在地板上,通过CE,CSA认证；

20、可选附件：多种定角、水平及FIBERLITE碳纤维转头可选；

*21、 保修期：主机一年，铝合金转头7年，FIBERLITE碳纤维转头15年；

22、 质量控制及资质证明：ISO9001, CE, UL；

- 技术服务条款：

  - 1）安装、调试及人员培训：

  - 仪器到达使用部门指定地址后，由卖方向买方免费提供安装、调试以及相关技术培训，至少给3名实验室使用人员提供免费技术培训；

  - （2）验收：

  - 卖方保证向买方提供全新的、完好的设备，设备在安装测试合格后，买方准时给予验收；

  - （3）保修期及售后服务、维修响应时间：

  - 免费质保期期限为：验收合格后一年，自设备验收合格之日起计算，免费质保期内卖方接到买方的维修通知后12小时内给予答复，并派出维修人员在1个工作日内到达用户现场进行维修服务；

  - （4）软硬件升级：卖方负责设备终身软件免费升级。

- 包装要求及运输方式：

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式。

- 交货期：

合同签订后3个月内交货

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[21]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[21]

| Item No. | Specifications | Reference No. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[21]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[21]

| Item No. | Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

备注：请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投多包，请分项报出各包的投标价及投标总价。