北京大学物理学院

“极低温强磁场综合物性测量系统”

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[60]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年十二月六日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第六部分  原厂授权书	11

开  标  一  览  表	12

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年12月6日

项目名称：北京大学物理学院“极低温强磁场综合物性测量系统”招标采购项目

招标编号: 2010[60]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学物理学院“极低温强磁场综合物性测量系统”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：极低温强磁场综合物性测量系统

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2010年12月16日-12月24日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2011年1月4日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2011年1月4日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学物理学院

6.1.2设备名称：极低温强磁场综合物性测量系统

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后12个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独封于独立信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学物理学院“极低温强磁场综合物性测量系统”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2010[60])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独封于独立信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年1月4日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6 开标一览表（请单独封于独立信封内供开标用）

第三部分  技术要求

- 设备名称：极低温强磁场综合物性测量系统

- 设备数量：1套

- 设备用途

可对多种材料的极低温强磁场下电学物性进行高精度的测量，并今后可升级磁学、热输运、比热、SPM等测量。可应用于材料科学、物理学、化学、电子学、半导体和地质学等领域应用。

- 工作条件

4.1.	电    源：220V

4.2.	可工作温度范围：不小于10℃～30℃；

4.3.	可工作湿度范围：不小于10%～80%

- 详细技术要求及参数

| 配置名称 | 技术参数及规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.系统主机,包括： | 为保证主机系统的稳定性，当计算机软件崩溃情况下主机仍能稳定工作，需要提供独立于计算机之外的中央控制系统（系统含独立CPU） |  |  |
| 1.1 温度控制系统 | 温度控制范围 | 1.9-400 K |  |
|  |  | 可在4.2K以下维持无限长时间低温测量 |  |
|  | 温控精确度 | ±1% 从零场到满场 |  |
|  | 温度扫描速度 | 0.01-12 K/min. |  |
|  | 多种温度控制模式 | 非过冲模式 |  |
|  |  | 快速稳定模式 |  |
|  |  | 温度扫描模式 |  |
|  | 温度稳定性 | ±0.2% ， 温度 < 10 K(典型值) |  |
|  |  | ±0.02% ，温度> 10 K(典型值) |  |
|  | 样品室温度计分布： | 2个在底部：铂电阻和Cernox温度计, 1个在颈部：Cernox温度计 |  |
| 1.2 超导磁体 | 为保证磁体的稳定性 需要是液氦浸泡式冷却超导磁体 非电制冷模式 |  |  |
|  | 纵向磁体, 磁场强度: | ±16T |  |
|  | 场均匀性: | ±0.1% in 10mm dsv |  |
|  | 双向充磁磁体电源 |  |  |
|  | 最大电流 | 100A |  |
|  | 扫描速度 | 1-200Oe/sec. |  |
|  | 多种磁场控制模式 | 闭环运行模式 以及 驱动模式: |  |
|  |  | 线性加场 |  |
|  |  | 振荡加场 |  |
|  |  | 非过冲式加场 扫描加场 |  |
|  | 磁场分辨率 | <0.35高斯 0<H<1.5 T |  |
|  |  | <3.5高斯 1.5T<H<16 T |  |
| 1.3 基本直流电测量功能 | 输出电流量程 | 5 nA to 5 mA |  |
|  | 最大电压 | 95mV |  |
|  | 灵敏度 | 20 nV |  |
|  | 测量精度 | 0.01%（典型情况） |  |
|  | 最大测量电阻 | 4MΩ |  |
|  | 温度范围 | 1.9－400K |  |
|  | 使用样品托方式装样，可同时测量3个样品的直流电阻率（4线法测量） |  |  |
| 1.4 样品腔 | 净内径为26 mm。腔底能通过插座与样品托进行传热和引线连接 |  |  |
| 1.5 样品连线检测台 | 该装置必须能够在样品室外检测样品引线的导通质量 |  |  |
| 1.6 低温杜瓦 | 需要总容量约为70升的带液氮夹层的液氦杜瓦 |  |  |
| 1.7 系统操作软件 | 需基于windows操作系统的专用控制软件 可控制系统所有硬件设备，能实时监测并记录系统所有硬件设备的运行状况和数据。 软件能提供测量丰富的程序命令，用户只需填写测量使用的参数 能对今后升级的软件模块很容易地集成在整个控制软件中 能全自动化程度运行，并能通过网络进行远程诊断和测量实时监控。 能同时打开多个数据和图形文件，与正在获得的数据图形进行对比 |  |  |
| 2.液氦循环系统 | 由于极低温测量对振动十分敏感，必须使用超低振动的脉冲管制冷机和通过外挂方式进一步降低振动噪声 可以兼容的稀释制冷机等极低温设备，以及今后扫描探针显微镜等实验的升级 能够全自动实现杜瓦中液氦的回收、再液化的自循环 运行时无需用户灌装液氦，能够液化外接氦气钢瓶中的氦气用于补充液氦循环过程中的微小渗漏 能够维持1周以上的长期停电 |  |  |
| 3. 稀释制冷机系统 | 能够全自动通过He3/He4混合液连续闭循环制冷。无需阀门操作全自动实现制冷控制。能够进行极低温下电输运和比热测量。无需铟等密封材料进行低温真空密封。集成用于纯化氦气的液氮冷阱。集成高真空环境。无需对系统进行防漏监测 |  |  |
|  | 操作温度范围 | 50mK-4K 无限长稳定在50mK |  |
|  | 温度稳定性 | 优于±0.2% |  |
|  | 100mK以下冷却功率 | 样品台上为0.25 μW 混合腔上为2 μW |  |
|  | 冷却时间 | 5小时从300K - 100mK |  |
|  | 样品空间 | 直径22mm×高35mm的圆柱体 |  |
|  | 高真空环境 | 不低于10-5托 |  |
| 4．高级电输运测量系统 | 能够基于新型CAN技术，通过样品托方式装样，能够全自动直接测量微分电阻/导、交/直流电阻率、Hall系数、I-V曲线、临界电流等参数。能够通过样品水平旋转杆进行不同温度和磁场下的各向异性自动测量。能够兼容稀释制冷机进行极低温下电输运测量。能够同时测量２个样品。 |  |  |
|  | 测量模式 | 需要两套独立的测量模式：低阻用电流输出模式，高阻用电压输出模式，模式之间可自动切换 |  |
|  | 温度范围： | 50mK-400K 可与稀释制冷机兼容 |  |
|  | 输出电流量程 | 10nA to 100mA可连续操作 |  |
|  | 电压范围 | ± 4.5 V @1倍增益 |  |
|  | 噪声基 | 1 nV/√Hz @100 Hz，最高2 nV/√Hz |  |
|  | 频率范围 | DC或AC（0.1Hz-200Hz） |  |
|  | 电阻测量精度 | 0.1% （R < 200 kΩ） 0.2% （R > 200 kΩ） |  |
|  | 灵敏度 | ± 10 nΩ rms |  |
|  | 电阻测量范围 | 四线法10-8Ω - 106Ω 二线法106Ω - 5×109Ω |  |
| 5．高真空系统 | 能通过活性炭低温吸附作用在样品腔内达到不低于10-5托的真空环境。能够通过系统自动控制运行，活性炭能通过系统自动再生 |  |  |
|  | 真空度 |  | 不低于10 -5 托 |
| 6．样品水平旋转杆 | 能通过计算机控制自动转角 需在样品台上内置校正好的温度计 能够兼容交流电学、直流电学、场平行、场垂直等多个样品台。 能够进行全自动电学、磁学各向异性等测量 角分辨率：0.05° 转动速度：10°/s |  |  |
| 7．逃逸磁场屏蔽罩 | 能够有效减轻系统强磁场对周围环境的影响 |  |  |

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

标准附件和备件：所需要的真空泵、液氦传输管、低温试验保护手套、配套计算机、打印机等满足物性测试系统正常运转所需要的附件。

- 技术服务

7.1.	供货及安装: 投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具等）。

7.2.	投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点，专业的售后服务工程师，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务。接到用户维修邀请后，24小时内电话响应，若需现场维修，2个工作日现场响应。

7.3.	设备验收合格后提供12个月保修服务，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4.	在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十五年的零配件及消耗品的供应。

7.5	设备厂商投标的设备型号及主要功能，必须在中国已经具备广泛的用户基础(5个用户以上)，不接受正在开发或没有正式商业化的选件。

7.6	若用户（购买方）购买该仪器后需要增加其他附件，应享受与该仪器主机相同的折扣。

7.7 软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级服务。

- 安装、调试与验收

8.1	投标方负责在客户所在地的设备安装、调试、培训。

8.2 设备调试、验收须按照有关国际标准和规范及投标方中标时所提供的技术要求进行。

8.3	安装培训内容及方式：安装培训由投标方资深工程师执行，时间不少于5个工作日。其地点为用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、日常维护事宜。培训结束后双方签订验收报告。

- 包装要求、运输方式

9.1.	应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途。

9.2.运输方式：适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货期

合同签订后12个月交货

- 交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[60]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[60]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[60]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[60]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：