北  京  大  学

强流氘束RFQ加速腔加工招标项目

招 标 文 件

编号：2008[29]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年七月十日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	12

第一部分  投标邀请

北京大学核物理与核技术国家重点实验室拟加工一套强流氘束RFQ加速腔，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：强流氘束RFQ加速腔；

  - 技术规格要求：详见标书第四部分；

  - 交货期：合同签订之日起9个月，发货到达最终用户后两周内真空、水冷安装调试完毕（投标人可对交货时间进行应答）；

  - 交货地点：北京大学重离子物理研究所。

- 招标文件的获取：2008年7月14-18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部5216室购买招标文件，每套300元人民币，售后不退。

- 标书售价不包括相应图纸费用。投标人需携带个人身份证、所购标书，于7月17-18日到北大重离子物理研究所114-1室高淑丽处领取招标用设计图纸，领取时需交纳技术图纸押金500元，并签署相应的图纸保密协议。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年8月28日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年8月28日上午9:00时整（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

- 重要说明：

1.	投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

2.	投标人所承诺加工产品的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供最终产品技术规格偏离表，则将视为投标单位完全接受招标文件所提出的加工技术要求。

3.	投标产品是用新技术加工制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

4.	投标时投标单位应对要加工产品的最终结构、真空密封要求、产品加工技术路线有全局的设计和加工方案。

6.	交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

7.	除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后210天之内，为使用户作好准备工作，投标方应给最终用户邮寄一套所供加工产品及其备件的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该产品基本报价中。

8.	在合同生效后210天内应将加工设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

10.	加工设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

9.	对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证加工设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

10.	在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

11.	除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

12.	除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

13.	如果在开标前，投标单位在国内有良好的加工资质和信誉，对投标产品的技术维修服务能够充分保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

14.	设备的保修及售后服务详见标书第三部“技术要求”中的相关内容。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学核物理与核技术国家重点实验室。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供包括与本次招标有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件有效期为自开标之日起的30天

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 投标设备加工及价格明细表（投标加工原材料价格、各部分加工技术路线、方案、加工工期以及加工价格明细表）；

    - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

    - 生产、制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

    - 技术规格应答及偏离表（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

    - 开标一览表

    - 技术资料及样本原件

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应为最终加工合同价格。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 付款条件

	投标机构接受以下付款方式：合同签订后预付合同金额的30%；合同执行5个月后，RFQ加速腔加工通过中期检查后，支付合同金额的40%；尾款30%凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告后支付。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：

1）	确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供加工货物、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

2）	对标的响应性的确定是依据标的内容，而不受外因的影响；

3）	确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

4）投标的评价和比较：

我们仅对通过以上确定为能基本响应的标书进行评价比较；

评标时，除考虑投标加工价格这一主要因素外，还将按标书中说明的技术与加工方案的可行性、技术路线、以及考虑技术规格中列明的因素和标准进行评价；对于投标加工时间也可作为评标的一个重要参考标准，但竞标方如需延长加工时间需给出充分的理由；招标方并不鼓励投标方为了中标而缩短投标加工时间，否则合同如不能按期完成，将给与中标方一定的经济惩罚。

对于已经成功加工过高真空设备、粒子加速器设备的单位，将在评标时给予一定的优先权。

- 中标条件：

1）	能最大限度满足招标文件要求；

2）投标报价合理；

3）	具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%（增加部分不超过20万元人民币）。不对单价或其它条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

1．	投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

2．	货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

3．	中标人未在规定日期内完成安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为5％；

以后每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部

第四部分  货物需求一览表及技术规格

一、招标项目背景和要求

项目说明

项目名称：北京大学强流氘束RFQ加速腔

用途及工作状态：该加速腔用于将注入能量为50keV的氘离子加速到2MeV。加速腔工作在脉冲状态，束流的负载因子为10％，峰值流强50mA。加速腔的谐振频率为201.5MHz，峰值射频功耗270kW，载束功率约400千瓦。该加速腔是工作在高真空、高频、高功率、高场强的条件下，故对真空漏率、腔筒和加速结构表面、水冷等方面有很高的要求。

设备构成：RFQ加速腔由以下几部分构成。

1）加速结构组件。由电极、支撑板、底座、准直垫块、调场垫块等组装而成，电极、支板和调场垫块内部有水冷通道。电极极面为三维曲面，需按数据文件加工。四根电极各分为三段，以利于加工和安装。电极上钎焊有固定块，用以通过准直垫块固定在支板上。

2）外筒。由厚壁不锈钢管加工而成，上方开长孔供吊装加速结构组件用，内壁下方铣宽槽作为加速结构组件的安装平面。外筒上开有射频馈头、调谐器、信号拾取器、真空计头的安装孔、真空抽口、水冷管道引出孔、观察孔等，两端配端法兰。外筒所有内表面均需镀铜。

3）调谐器。调谐腔体谐振频率用，可在电机驱动下伸入腔内。

4）射频馈头。向腔体馈送射频功率用，为同轴结构，内外导体间有陶瓷绝缘子，需与内外导体金属进行真空封接。

5）信号拾取器。拾取腔体内射频电磁场信号用，由安装法兰、射频插头座、信号拾取环组成。

设备成套配件（不包括在本标内）：

1）腔体支架。

2）分子泵机组（三台600 l/s）。

3）真空计及真空计头。

4）调谐器驱动电机。

5）信号拾取器射频插头座。

以上成套配件另行招标、采购，但与本标设备一起总装。

项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂授权、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有大型机械系统、高真空系统、大型工件的电镀技术、粒子加速器加工方面的经验以及相关机加工方面的资质。提供详细的实施方案，说明企业概况、项目组织、工件质量的保证、售后服务、备品备件等情况，提供其他大型加工设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。

投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。

投标方中标后，与招标方签订招标项目加工合同，从合同签订之日起9个月内交货，两周内真空、水冷安装调试完毕。在加工过程中

  - 中标单位可根据自身加工与外协条件，提出对招标方设计图纸进行非实质性修改，但任何修改需经招标方同意。

  - 加速结构组件中调场垫块的数量和位置需经过电场测量确定，故需首先加工电极、电极支撑板、电极固定块、电极水冷管、调谐块（先不焊水管）、电极安装底板、加工模型腔筒（由铝板卷制而成），并进行预组装。然后由招标方进行电场测试与调整，根据测试调整结果决定调谐块的数量和位置，再进行相应水冷管和水冷孔的加工。

  - 合同执行4个月后进行中期检查。中期检查的内容在合同或合同附件中约定。

  - 加工完成后在中标单位进行整体组装和现场预验收。验收内容包括加工质量和各项机械技术指标的测量，以及整腔真空测量。验收时整个加速腔的真空度应能达到3.0*10-5Pa

二、设备技术指标（投标人必须对下述指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

技术指标

下表为北京大学强流氘束RFQ加速腔的物理设计指标及参数。

| 中心工作频率（MHz） | 201.5 |
| --- | --- |
| 峰值流强（mA） | 50 |
| 加速离子D+能量（MeV） | 2.0 |
| 极间电压（kV） | 70 |
| Kilpatrick系数 | 1.89 |
| 平均孔径r0 (mm) | 3.64 |
| 最小孔径(mm) | 2.52 |
| 最大电极调制(m) | 1.89 |
| 出口同步位相(deg) | -27.3 |
| 入射发射度εx,y,norm,rms(πmm·mrad) | 0.2 |
| 出射发射度εx,norm,rms(πmm·mrad) | 0.199 |
| 出射发射度εy,norm,rms(πmm·mrad) | 0.193 |
| 出射发射度εz,norm(MeV·deg) | 0.134 |
| 总单元数 | 195 |
| 电极长度(mm) | 2695.0 |
| 有效传输效率(%,elimit=0.5MeV) | 93.0 |
| 传输效率(%, elimit=2.0MeV) | 96.1 |
| 载束真空（Pa） | 1*10-4 |
| 满功率真空（Pa） | 5*10-5 |

腔体最终达到的物理指标，与腔体加工过程中的加工质量和装配质量密切相关。只有在整体项目完成，才能证明腔体的最终质量。

技术要求

氘束强流RFQ加速腔系我校重点科研项目“中子照相”平台的重要组成部分，它是在高频电场作用下，对强流氘离子束的加速装置，由电极系统、支承系统、冷却系统、包括屏蔽系统及提取信号测量系统五部分组成。鉴于该装置的工作条件和工作环境，对其各机械构件的尺寸精度、形状位置精度和表面质量以及系统真空度均有较高的要求。

现就其中的几项关键问题重点说明如下：

一、所有零件的加工尺寸及技术要求如图所示，须经招标单位、中标单位双方工艺会签后，由中标单位实施加工，并随工艺流程负责质量检验，加工过程中如需改变工艺方案时，必须征得招标单位方同意。

二、电极系统是本装置的核心部件，依靠支承系统与腔体连接，电极顶面形状由物理计算确定为二维调制曲线，截面高16.3mm , 长2688mm (分三段加工) ，其截面似“山”字形，顶端圆弧R2.7mm，上部宽5.4mm , 下部宽10mm , 属细长杆件，其高度尺寸公差为±0.03 mm ，长度尺寸公差为±0.05mm ，直线度误差为0.08mm等，故加工过程中材料必须调质处理，采用精密数控机床加工。

总装后，四电极互成90°夹角误差为±30″，Φ7.28mm束孔在长度方向各截面中心的同轴度为 ±0.03mm ；与腔体Φ306内圆中心同轴度为 ±0.05mm 。

三、鉴于高频、强流电场对构件的导电、导热性能和真空密封性能的要求，故腔体内所有零件的材质选用铬铜和无氧铜（包括联接螺栓），其关键零件相应尺寸配合精度及形状位置精度不低于7级，表面粗糙度分别为1.6μm 、3.2μm等，真空密封面不得有径向划伤等缺陷 。

腔体用不锈钢材料制造，但在全长范围腔体内壁电镀紫铜，镀铜前加工表面粗糙度为3.2 μm ，镀层厚度不得小于20μm ，镀铜后表面抛光处理，不得有凹凸及毛刺等缺陷，抛光后的表面粗糙度小于3.2μm。

四、冷却系统接头焊接，如有任何微小泄漏都将影响系统真空度，故零件的焊接按不同部位的结构要求，设计者分别选用了真空炉钎焊和手工钎焊，均采用银—铜基焊料，制造者必须保证焊缝的致密性，不得有气孔、夹渣等缺陷。所有焊缝均须抽真空检漏，漏气率为1×10﹣10pa ·l／sec ；整体总装后真空检漏时，漏气率为1×10﹣9pa ·l／sec。系统真空度必须满足3×10﹣5 pa（在三台600 l／sec 分子泵抽速下）,方可达标 。

五、腔体加工的关键在于上水平面和腔内定位平面在全长范围内与腔体中心线平行，不平行度误差不得大于0.05mm；腔内定位面与腔体中心线距离误差不得大于 ±0.05mm 。由局腔体须开长孔加工，为防止变形影响加工精度故须注意做稳定性处理。

六、总装验收分两步进行：

（1）加工现场机械总装验收合格及真空检漏达标，由中标单位方出据质量合格证书或检测合格 报告。

（2）招标单位方实验室总体验收并真空度达标，由招标单位方签署验收合格报告。

另外还须特别注意：

- 该加工招标项目由于需首先确定调谐块水冷孔的预留位置和数量，因此需首先加工电极、电极支撑板、电极固定块、电极水冷管、调谐块（先不焊水管）、电极安装底板、加工模型腔筒（由铝板卷制而成）；由招标方进行为期二个星期的场的测试，给出测试结果后再决定电极底板、RFQ加速腔筒上调谐块水冷孔的加工，以及调谐块总的数量以及其水冷管的焊接加工；

- 在加工RFQ加速腔体的过程中，要严格保证每个水孔的位置、尺寸，避免纵向位置偏差的积累，特别注意加工螺孔时不能将腔体打漏，否则整个腔体可能报废。

技术服务

投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

所有附加设备为成熟稳定产品，具有稳定工作2年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

产品原厂免费保修期限三年，并提供下述服务：

提供7×24小时电话技术服务；

提供现场维修，到场时间不超过4小时；

提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

终生免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务。

提供免费安装及调试。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 投标总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日