北  京  大  学

物理学院2K低温液氦系统

氦气、液氮储罐招标项目

招 标 文 件

编号：2008[31]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年九月二日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	12

第一部分  投标邀请

北京大学物理学院拟购置用于2K低温液氦系统的氦气、液氮储罐，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：氦气、液氮储罐；

  - 技术规格要求：详见标书第四部分；

  - 交货期：合同签订之日起5个月在用户单位指定地点完成安装、调试、验收（投标人可对交货时间进行应答）；

  - 交货地点：北京大学技物楼。

- 招标文件的获取：2008年9月4-10日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部5216室购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备一”、“设备二”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年9月12日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年9月12日上午9:00时整（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

- 重要说明：

1.	投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

2.	投标人所承诺产品的技术规格应符合招标文件中技术规格的要求。如果投标人不提供最终产品技术规格偏离表，则将视为投标单位完全接受招标文件所提出的要求。

3.	投标产品是用新技术加工制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

4.	投标时投标单位应对要加工产品的最终结构、真空密封要求、产品加工技术路线有全局的设计和加工方案。

5.	交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学物理学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供的包括与本次招标有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 投标设备及价格明细表；

    - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标；

    - 生产、制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

    - 技术规格应答及偏离表（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

    - 开标一览表

    - 技术资料及样本原件

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 技术性能：60％，考虑投标产品的配置，性能等。

- 综合商务：10％，考虑投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30％

- 中标条件：

1）能最大限度满足招标文件要求；

2）投标报价合理；

3）具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%（增加部分不超过20万元人民币）。不对单价或其它条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

1．	投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

2．	货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

3．	中标人未在规定日期内完成安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％；

以后每增加一周，违约罚金依次递增合同总额的1%。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一  氦气储罐

# 项目设备清单、技术指标和要求

  - 本项目中1个或2个储气罐（含外围配件）和一套组合罐体支架由卖方设计、生产制造和现场安装；

  - 卖方的设计、加工制造、检验、现场组焊和安装应根据有关压力容器的国家标准及行业标准要求进行；

  - 卖方应具有国家有关的压力容器的设计、制造资质证明；

  - 卖方制造的气体储罐应接受国家规定的有关压力容器生产制造的监督和检验；

  - 要求卖方提供关键部件的材质证明和来源证明；

  - 流程图纸中涉及的所有阀门、管道、管件、压力传感器由卖方提供，接口法兰与管道的焊接由卖方完成；

  - 卖方应提交所供货物的制造工艺流程、生产和检验计划（CPM计划），这些文件应在合同生效后三十天(30)天内寄给买方；

  - 卖方提供买方全部压力容器产品质量证明书、产品合格证以及各种检验报告并协助买方申请获得国家质量技术监督局颁发的压力容器使用证；

  - 卖方应提供储气罐的地基基础参考资料；

  - 要求罐体安装时进行组合罐体支架的现场组焊。

  - 要求设计制造中，应考虑氦气的易泄漏性。

  - 由于国产阀门对于氦气工质密封性较差，要求所有阀门应选用进口阀。

  - 储气罐主要指标列表

| 数量 | 公称容积（m3） | 设计压力（MPa） | 工作压力（MPa） | 设计温度（℃） | 材料 | 工作 介质 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 75 | 1.8 | 1.45 | -10～70 | 16MnR | 纯氦气 | 立式或卧式 |

或

| 数量 | 公称容积（m3） | 设计压力（MPa） | 工作压力（MPa） | 设计温度（℃） | 材料 | 工作 介质 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 1.8 | 1.45 | -10～70 | 16MnR | 纯氦气 | 立式或卧式 |

  - 卖方应分别提供1个或2个储气罐的设计方案和报价，供买方选择。

# 局部流程图及说明技术说明

氦气储罐是一个容积为150m3（或2个容积为75m3）的立式（或卧式）氦气储罐。其工作压力为1.45MPa，设计压力为1.8MPa，其局部流程如图1所示（以卧式为例）。

图1  氦气储罐的局部流程图

图中，整个罐体有两个气体进出口，一个设置在罐体一端，公称直径为50mm，另一个设置在罐体另一端的顶部，公称直径同样为50mm。为了检修、清理罐体内部，在罐体另一端设置了公称直径为450mm的人孔，并在下部设有公称直径为50mm的排污口。

除储罐本体外，卖方还应按流程图为储罐配备压力表[含当地显示与远程传送（4-20mA，0-1.6MPa）]、4个手动开关阀、安全阀、法兰、缩接等。

根据储罐的存放工作地点及当地天气条件，主要受压元件如筒体，封头都采用容器用钢－16MnR，且要求所使用钢板全部进行超声波检测，质量符合JB4730-94《压力容器无损检测》的II级规定，以避免肉眼无法发现的未检查出的气孔缺陷引起氦气微漏。

焊接接头都采用100%的射线探伤检查，质量符合JB4730-94《压力容器无损检测》的II级规定，以避免焊接产生的气孔和夹渣使氦气微漏。

密封件的材料

氦气储罐的内表面应做钝化处理，不可刷漆，外表面刷防锈漆。

氦气储罐在制造厂加工制造完成后，气密性试验合格，将内部吹扫干净，用高纯氮充分置换后（要求置换后的纯度不低于99.995％），再充入干燥的高纯氮气密封，以避免在运输过程中，罐内有水汽附着。

氦气储存罐在充氮气前，需要置换出罐内气体，进行抽真空处理，此时储罐受负压，所以对储罐进行了-0.1MPa的校核计算。

# 应遵循的气体储罐设计规范

3.1  GB150-1998《钢制压力容器》—国家技术监督局发布

3.2 《压力容器安全技术监察规程》—国家质量技术监督局

3.3 《特种设备安全监察条例》

3.4  JB4730—94《压力容器无损检测》——中华人民共和国机械工业部、中华人民共和国化学工业部、中华人民共和国劳动部、中华石油化工总公司发布

3.5  JB4731—2000《钢制卧式容器》

3.6  JB/T4712—92《鞍式支座》

3.7  JB/T4712—92《支承式支座》

3.8  JB/T4736—2002《补强圈》

3.9  JB/T4746—2002《钢制压力容器用封头》

3.10  HG20592-HG20635《钢制管法兰、垫片、紧固件》

3.11  HG21514-HG21535《碳素钢、低合金钢制人手孔》

3.12  压力试验和气密性试验依据《容规》第98条和第102条的规定

3.13  钢制压力容器相关标准—全国压力容器标准化技术委员会

# 验收

4.1验收标准：

- 根据本技术文件和合同条款进行验收；

- 按照国家规定的有关压力容器标准进行验收；

- 根据技术图纸中要求卖方提供的关键部件材质证明和来源证明验收；

- 根据卖方提供的全部压力容器产品质量证明书、产品合格证以及各种检验报告验收。

4.2 验收条件：

- 外观，无明显凹陷，受冲击后的伤痕，油漆剥落等现象；

- 耐压试验，气密性试验合格；

真空度不大于10Pa（由用户负责抽真空，不增加生产厂商的负担）。

设备二  液氮储罐

- 前言

北京大学自由电子激光（PKU-FEL）装置位于北京大学技物楼地区，将提供高品质电子束和相干光源。其关键部件－超导腔需要用液氦低温冷却，同时需要用液氮（Liquid Nitrogen, 简称为LN2）作为低温系统辅助介质。

PKU-FEL计划为低温系统配置一台30m3的LN2储存罐。

- 技术规格书适用的对象

本技术规格书是针对一台30m3的LN2储存罐，包括罐主体、保温实施、安全实施、注入与供应接口与相应的传感器等部件的设计、制造、组装、交付而制定的。

竞标者必须将30m3LN2罐的性能指标要求（第3节）和PKU-FEL基础设施条件作为自己的技术指标。

竞标者应提交一份符合本技术规格说明书要求的技术建议作为竞标文件的一部分。

- 性能指标及技术要求

- 性能指标

  - 有效容积：30m3

  - 设计压力：0.8MPa

  - 工作压力：约0.18～0.35MPa

  - 设计温度：-196℃

  - 绝热方式：真空

  - 日蒸发率：≦0.5％

- 技术要求

    - 卖方应提供具有国家有关的压力容器的设计、制造资质的证明；

    - 卖方提供的1台标准液氮贮罐应接受国家有关规定的压力容器生产制造的监督和检验；

    - 要求卖方提供液氮贮罐的压力容器产品质量证明书、产品合格证以及各种检验报告并协助买方申请获得国家技术质量管理局颁发的液氮容器使用证。

    - 要求提供详细的液氮贮罐流程图（包括标准配备的贮罐外管路等）、结构示意图；

    - 要求提供液氮贮罐的各种主要技术参数。如：材质（包括：内胆，外壳和管路）、隔热真空度、设计压力、气密性试验压力、安全阀开启压力、日蒸发率、漏放气速率、内容积尺寸、外形尺寸、重量等；

    - 要求提供液氮罐的入出口接口资料；

    - 要求提供液氮罐配备的各种阀门、仪表等的规格型号和生产厂家；

    - 液氮贮罐除本地具有压力、液位表指示外，还要求配备压力变送器和压差变送器以分别输出DC 4-20mA信号到买方的监视系统进行显示；

    - 要求液氮贮罐配备的自增压回路阀门出厂设置为液氮输出压力0.3Mpa (表压)，并根据将来使用需要可以进行调节；

    - 要求液氮贮罐辅助液体排放口（或备用出口）增加一个减压装置，在出厂时设置好以使得贮罐在带压工作时此出口能输出0.08Mpa (表压)的液氮，并根据将来使用需要可以进行调节；

    - 要求提供液氮贮罐安装地基基础参考资料；

    - 要求罐体上有醒目的液氮贮罐标识。

- 应遵循的法规和标准

  - 《特种设备安全监察条例》

  - 《压力容器安全技术监察条例》

  - GB150－1998《钢制压力容器》—国家技术监督局发布

- 合同范围

- 应提供的设备

LN2罐主体、真空保温层、附属截止阀、安全阀、部件之间的连接管路、法兰、真空接口及相应的传感器。

- 交付

- 以上5.1节所列设备

- 具体的项目计划表、月度进展报告和项目更新报告

- 所有必须的文件（见5.4节）

- 质量控制计划

- 包装及从供方到PKU-FEL现场的运输（见5.7节）

- 北京大学提供的条件

北京大学辅助供方进行现场的安装。

供方应提供关于北京大学低温系统30m3LN2罐安装的所有详细信息，包括重量、高度和尺寸。供方应提供用到的所有特殊装配部件。

- 文件

要求提交的文件

  - 资质证明

  - 设计规范书

  - 施工图纸

  - 耐压材料、重要零部件与仪表的采购规格书

  - 质量控制计划书

  - 试验检测规范

  - 工程进度计划表

  - 试验检测报告

  - 质量跟踪卡

  - 压力容器产品合格证

  - 压力容器质量保证书

  - 使用及维护说明书

- 验收

供方提供包括出厂试验与现场试验验收在内的各阶段的检验测试计划，供方应严格按照检验测试计划的规定进行检验测试，北京大学人员有到现场监督检验测试执行的权利。

北京大学将按照国家规定的有关压力容器标准进行验收，以满足招标文件第4部分规定的全部性能指标及控制要求作为验收合格的唯一依据。

- 担保和服务

自验收之日起供方应提供不少于2年的质量保证。在2年之中，为使系统恢复到验收时的性能而进行的任何维修或更换零部件所产生的费用均由供方支付。供方并应积极应对北京大学的技术咨询，供方还应提供完善的技术服务。

主要零部件应保证使用五年。

- 包装和运输

- 包装

供方负责设备的包装和运输，并负担相关费用。

包装应当能够防震及防恶劣天气；应当允许使用标准的起吊工具（铲车，起重机）。包装前应对关键部件用专用清洗剂清洗以及进行其它必要处理后和干燥剂一起进行真空封装。

- 运输

供方的报价单应当包括从工厂到PKU-FEL现场的运输费用，供方应当在交货前对设备负责；直到设备运到PKU-FEL现场后这种责任才能相应转让。

在预定的运输时间前两周，供方应通知北京大学准确的交货时间。

在设备运到PKU-FEL现场后至开箱前的时间里，所运达设备的完整性应由供方负责。

开箱时应在北京大学人员和供方代表同时在场的情况下进行。

开箱时如果发现设备有损，供方应负责修复，费用由供方负担，供方还需在一周内提交给北京大学一份修理计划并获得批准。

- 在PKU-FEL现场的起吊

北京大学应在现场提供起重机或临时的起重设备来卸载设备。起吊应由一位使用通用起吊设备的北京大学操作员负责。卸载的责任仍然由供方担负。

- 存放

由于设备制造完并经过包装后可能会在供方厂房或者PKU-FEL现场存放好几个月，因此要求设备的原始包装能够确保设备在这段时间保持完好。

- 供方责任

供方负有如下责任:

- 指定项目负责人，并以书面方式将项目负责人的姓名和联系方式通知北京大学。

- 准备一份详细的时间计划表，严格按照时间计划表组织生产。

- 建立质量保证体系。

- 完成所有的生产过程，包括质量进度和工厂的验收测试。

- 负责产品的包装以及由供方场地向PKU-FEL现场的运输（见5.7节）

- 现场验收测试 (见 5.5节)

- 指导现场安装与调试，培训北京大学职员。

- 提供完整、详细的文件 (见5.4节)

- 在验收之日起两年内，负责修正由供方本身造成的概念性错误。

- 合同执行

- 技术规格变更的提出与处理方法

供货合同生效以后，北京大学鼓励供方提出合理化建议及技术规格改进意见，但任何变更都必须以书面形式提出，除非有北京大学的书面认可，否则不允许对供方所承诺的技术规格进行任何更改。

- 交货期

自合同生效之日起算，应在5个日历月内将合同产品运抵PKU-FEL现场。

产品到达后应在2周内开始进行验收测试。

- 保密义务

北京大学与供方之间往来的文件、图纸及技术资料未经北京大学同意，不得向第三方泄露。

- 投标内容

供方应给出本规格书所列部件的报价及相关内容。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 投标总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日