北京大学医院口腔综合治疗台

招标采购项目

招标文件

编号：2007[48]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇七年十一月二十九日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

第四部分  设备明细表	13

第五部分  技术规格偏离表	14

第六部分  原厂授权	15

开标一览表	16

第一部分  投标邀请

公告日期：2007年11月29日

项目名称：口腔综合治疗台

招标编号: 2007[48]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮编：100871

电话： 62751412；传真：62765115

联系人：石铄, 张宇波，张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“口腔综合治疗台”的邀请招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

  - 招标货物名称：口腔综合治疗台；

  - 数量及技术规格要求：详见标书第三部分；

  - 招标范围包括：上述设备的供应、安装、培训及售后服务；

  - 交货期：合同签订后90日内；

  - 交货地点：CIP北京口岸；

备注：最终交货地点为北京大学医院，口岸至最终用户的运、保费由中标商承担。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2007年12月4日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标时间：所有投标书应于2007年12月12日上午9:00前递交到上述购买标书地址。

  - 投标截止时间及开标时间：兹定于2007年12月12上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

  - 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学医院

- 设备名称：口腔综合治疗台

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标

- 投标报价为：CIP北京口岸

- 投标货币：美元

- 交货时间：合同签订后的90天内

    - 付款条件

- 投标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，5%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告在保修期第1年到期时支付；余款5%在保修期第2年结束后付清。

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的90天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

- 30－100万元人民币部分按1％收取；

- 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

- 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

    - 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“口腔综合治疗台”的招标采购事宜(Bid No. 2007[48])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京口岸。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 自收到中标通知日起10日内，中标人应将对设备安装场地的详细要求提供给最终用户。

- 仪器设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 合同的保修及售后服务要求详见标书第三部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

      - 标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

      - 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

      - 技术资料包括样本原件

      - 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

- 投标文件有效期为自开标之日起的90天。投标语言为英文及部分中英文对照（附件一、附件二）。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2007年12月12日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）；

邮编：100871，  电话：86-10-62751412，   传真：86-10-62765115 ，

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二、评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

- 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

- 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

- 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

- 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 投标的评价和比较：

- 我们仅对通过以上确定为能基本响应的标书进行评价比较；

- 为便于评价和比较，将把所有标的各种应付的投标货币换算成美元。提供的货物均按CIP北京口岸价进行比较；

- 评标时，除考虑投标价格这一主要因素外，还将按标书中说明的程度考虑技术规格中列明的因素和标准进行评价。

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出		澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

- 这次评标中，我们将对最低评估价投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

- 确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求作出类似的确定；

- 作出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

- 如果确定最低评估价的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、是最低评估价标、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：

遇到下列情况之一时，可以废标：

- 全部投标厂商均不具备投标资格；

- 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

- 缺乏有效的竞争；

- 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三、评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

  - 技术资料包括样本原件

  - 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

第三部分  技术要求

- 设备名称：口腔综合治疗台

- 数量：95台

- 设备用途：口腔综合治疗台是口腔科的基本常规设备，用于临床诊断治疗工作。

四、综合治疗台技术参数及性能要求

1、口腔综合治疗台需整机原装进口

2、技术参数

1) 环境温度：5℃—40℃；相对湿度：≤80%；

2）大气压力：86—106Kpa;

3）额定电压：单项220V；

4）频率：50/60Hz；

5）输出功率：1.5KVA；

6）气源：400---800Kpa, 地箱内设有过滤,、调压装置;

7）水源：200----400 Kpa, 地箱内设有过滤、调压装置;

8）控制方式：智能化控制；

9）运动方式：液压马达驱动；

10）椅子升降：最高800mm±5mm，最低400mm±5mm；

11）椅背倾斜角度：Max：75°±2°；Min：0º±2º。

12）承重：135Kg

3、口腔综合治疗台的一般性能要求：

1）电脑控制椅位程序≥5个，椅外形及结构应设计先进、环保、人性化、易清洁、防污染。

2）椅位设计符合人体力学，其关节调节可以适合于不同人群。

3）综合治疗台工作时应无噪音，内置下水设计，底座周围应无管道以利于清洁。

4）综合治疗台应特设逆止阀防止器械管路回吸，防止交叉感染，同时应设有污油收集装置。

5）操作灯、椅位、注水、冲盂等不仅医生控制面板可以控制，而且要求通过脚踏开关也可以控制。

6）所有手触及部位及小部件均可用消毒液或快速拆卸可经高温高压蒸汽消毒。

7）综合治疗台的器械操作盘要大，方便物品摆放。在任何位置，器械盘倾斜角度不大于3°,器械盘承托力大于3	kg。器械盘垫可高温消毒。

      - 漱口水杯注水器：有冷、热水，自动红外控制漱口给、补水装置。

      - 痰盂有防水花外溅、自动冲洗带过滤和重金属收集功能，过滤网要拆洗方便,符合环保要求。痰盂可作90°外展，便于清洁和维护功能。

      - 综合治疗台符合四手操作，医生侧有医生控制面板，护士侧有可伸缩或隐式操作台，并可控制强、弱吸系统及三用喷枪、椅位。同时应备有护士侧辅助器械盘。

      - 综合治疗台应配置防脱落器械挂架，不少于五位器械挂架并能自动控制气体和水。可多角度旋转调节并有多处紧急安全保护装置。整机产品可以升级。

      - 手术灯设计合理，应为无影冷光源,不少于3种控制方式手术灯为三档可调光度,强度为8500---20000	LUX。色温为5000Kelvin,光带范围为70mm X 190mm长方形照明区,聚焦清晰.

      - 整机机架、关节全部为金属结构，坚固耐用不生锈。

4、综合治疗台的特殊要求

- 内藏式观片灯，便于医生取放和观察X光片。

- 椅位程序控制、灯光控制、手机控制均能脚下控制，适合急诊手术要求。

- 治疗台应配置蒸馏水罐，可为牙椅提供独立的纯净用水。

- 符合四手操作，医生、护士双侧控制、双侧带器械盘。

- 综合治疗台有多种颜色可供选择。

- 根据需方要求，可对局部设计进行改装，达到需方的要求。

- 每台综合治疗台上加一个负压开启阀。须符合中央负压要求,工作端负压强弱可控制,真空度不小于27 Kpa。

- 器械盘须配备PC卡及USB的插槽，方便医生实现电子档案管理及网络局域网等连接，具备网络升级空间。

5、配置要求

1）电脑程序控制治疗台及操作台（四手操作） ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

2）助手侧电脑椅位控制系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

3）高速光纤回路（快接头方式） ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2

4）低速气动马达回路   ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

5）三用喷枪（医生、助手侧各一支） ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2

6）强吸唾 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

7）弱吸唾 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

8）内藏式观片灯 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

9）手术灯（可通过感应、椅位、脚踏控制） ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

10）大型器械盘  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

11）防脱落器械挂架┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1

12）内下水瓷质水盂系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

13）水加热系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

14）红外自动控水系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

15）多功能脚踏开关 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

16）医生座椅 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

17）护士座椅 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

18）蒸馏水装置 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

19）负压开启伐 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

20）多点位安全锁系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  1

本章所述技术指标为招标人对设备的基本要求。投标人须按照中国国家有关规定和标准负责招标设备的设计、生产、运输提出安装条件。

五、技术服务条款

    - 每台设备必须提供标准配置、工具和一套完整的中英文资料。包括：操作手侧、使用说明、维修保养手册、电路图等。

    - 自收到中标通知日起10日内，中标人应将对设备安装场地的详细要求提供给最终用户。

    - 投标人应在货到现场，并接到招标人的安装通知后一周内派遣有经验的技术人员到现场进行设备安装、调试和试运行，直至设备的技术指标达到合同要求。投标人应负责技术人员在安装、调试、验收期间的全部费用。

    - 投标人应派出合格技术人员到现场对招标人进行人员培训，内容应包括：设备的基本原理；正确的操作和使用方法；保养维护等。投标人应编制详细的培训方案。通过培训应使受训人员能够正确熟练的使用设备；正确的保养和维护设备；能够排除一般故障。培训的费用由投标人负担。以上这些费用应单独列出，计入投标总价。

    - 如果投标人在招标人所在地设有维修中心，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名；如在招标人所在地没有维修中心，则应提供负责该地维修事宜的维修站名称、联系人、地址、电话、传真和邮编。投标人或制造商在接到招标人要求的维修通知后，应在24小时内应答，48小时内到达维修现场。

    - 提供随机赠送的消耗材料清单及相关仪器清单。

    - 整机保修二年，免费上门保修，整机全年因故障停机小于24小时，保修期经验收合格之日计算。

    - 保修期内有严重质量问题，保更换新机器；保修期外严重质量问题，根据不同部件，予以局部更换。故障停机超过48小时的，供货方予以用户替代机器（备机性能不能低于原设备）。配件保十五年供应。

六、包装要求及运输方式

应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。招标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

七、交货日期：合同签订后90日内。

八、交货地点： CIP北京口岸；

备注：最终交货地点为北京大学医院，口岸至最终用户的运、保费由中标商承担。

九、验收标准

1. 本项目货物属医疗器械。投标人应提供中华人民共和国国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证复印件。

2. 制造厂商应通过ISO9000系列质量认证或有相关质量保证体系。在投标文件中要提供有关证明文件复印件。

3. 投标人所投产品的技术指标应符合国家标准（对于没有国家标准的应符合行业标准或企业标准）。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准。

十、其它

交货时采购人有权要求供应商就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，供应商应提供有效的书面证明材料。如果供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，供应商应根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍赔偿；同时采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2007[48]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2007[48]

| Item No. | Specifications required | Specifications offered. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2007[48]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2007______________ .Accepted on _________2007__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2007[48]

| Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________