北京大学信息科学技术学院

“原子层沉积设备”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[60]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十一月十一日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	10

第五部分  技术规格偏离表	11

第六部分  原厂授权书	12

开  标  一  览  表	13

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2011年11月11日

项目名称：北京大学信息科学技术学院“原子层沉积设备”招标采购项目

招标编号: 2011[60]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息科学技术学院“原子层沉积设备”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：原子层沉积设备

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2011年11月21日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2011年11月29日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2011年11月29日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学信息科学技术学院

6.1.2设备名称：原子层沉积设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的五个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息科学技术学院“原子层沉积设备”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2011[60])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年11月29日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称：原子层沉积设备（ALD）

- 设备数量：1套

- 设备用途说明：

该设备用以支持课题组的重大专项科研项目，主要用于新型微电子器件用材料制备。

- 总体要求：

能够在各种衬底上生长高质量的氧化物材料、氮化物材料和金属材料的淀积、能够精确控制淀积材料的均匀性和掺杂浓度、精确控制二元和三元金属化合物的组分及导电性，并且有解决不同工艺间的交叉污染的方案。

- 工作条件

5.1.	  电    源：电压380V

电    流：25A

频    率：50Hz

5.2.    环境温度：0°C- 40°C

5.3.    湿度：10%-90%

5.4.    工作环境：微电子工艺线超净间

- 详细技术要求及参数

| 配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 操作系统及软件 | 需基于windows操作系统的专用控制软件 可控制系统所有硬件设备，能实时监测并记录系统所有硬件设备的运行状况和数据 软件能提供丰富的工艺程序命令，用户只需填写使用工艺配方的参数 能对今后升级的软件模块容易地集成在整个控制软件中 能全自动化程度运行，并能实时监控 电脑上的软件在显示器上可以显示系统运行中的各个参数，控制设备的各个单元包括水源、气源、加热温度等 应带系统的自我保护措施，防止意外断电断水等对设备造成损伤 |
| 反应腔和衬底台 | 基片尺寸：8英寸（可向下兼容小尺寸基片） 基片加热温度：25~400 ºC，反应腔内部任何部位的温度应均匀一致（温度均匀性为≤±2oC） 合理腔体设计以确保ALD薄膜均匀生长 易于安放三维及不规则样品 包含前驱体源、等离子体源和水分子源的接入口 测试接口：有椭偏仪、质谱仪、光能谱仪质等接口 有快速脉冲ALD 阀门 要求严格控制，无交叉污染问题 具有独立的气源输运管道 可卸腔体内衬用于喷砂清洗 腔体内带有相应的样品台，样品架 |
| 工艺源 | 前驱体源（可升级）： 固源：2路，提供两套热态源料瓶，两套热源装置加热独立互不影响； 液源：3路，提供三套液态源料瓶 气源：1路，所有工艺气体管路均要求采用电抛光不锈钢材料； O3源：1路，臭氧发生器及其管路系统，臭氧发生器须包含臭氧消除器。 |
| 真空系统 | 附带真空泵，可以快速实现真空并实现气体的快速切换 |
| 预真空系统（优先选配） | 不锈钢腔体，真空计接口，极限真空度优于10-6Torr。利用机械手可进行衬底向主腔体的传递 |
| 水冷系统 | 温度：可根据工艺调节 |
| 淀积薄膜要求 | 均匀性：4英寸< 1%；6英寸< 2%；8英寸< 3% 组分控制：精确控制化合物组分比及导电性 可淀积材料： 二元氧化物：Al2O3,HfO2,La2O3,SiO2,TiO2, ZrO2,Ta2O5,Y2O3，Gd2O3等 金属氮化物：TiN, TaN等 单质金属： Pt等 三元氧化物：LaAlO, HfSiO, HfO:Al等 |

- 附件及零配件：

需附带设备所需的软件等相关附件

提供相关工艺配方

- 技术服务

8.1.	供货及安装: 投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具等）。

8.2.	投标方应具备可靠的服务能力，北京有固定的维修点或维修工程师，专业的售后服务工程师，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务。接到用户维修邀请后，24小时内电话响应，若需现场维修，2个工作日现场响应。

8.3.	设备验收合格后提供12个月保修服务，设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

8.4可提供工艺保障：保障Al2O3, HfO2, TiN, TaN, Pt, SiO2, Ta2O5等薄膜的高质量淀积，保修期2年以及提供售后服务和相关技术支持（包括相关工艺配方开发）

8.5在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十五年的零配件及消耗品的供应

8.6设备厂商投标的设备型号及主要功能，必须在全球范围内已具备一定的用户基础，不接受正在开发或没有正式商业化的产品或选件。

8.7若用户（购买方）购买该仪器后需要增加其他附件，应享受与该仪器主机相同的折扣。

8.8 软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级服务。

- 安装、调试与验收

9.1	投标方负责在客户所在地的设备安装、调试、培训。

9.2 设备调试、验收须按照有关国际标准和规范及投标方中标时所提供的技术要求进行。

9.3	安装培训内容及方式：安装培训由投标方资深工程师执行，时间不少于5个工作日。其地点为用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、工艺配方及调试技术、日常维护事宜。培训结束后双方签订验收报告。

- 包装要求及运输方式

10.1.	应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运及陆运等长途运输方式，适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

10.2.运输方式：空运

- 交货期

合同签订后3-5个月内交货

- 交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2011[60]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2011[60]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2011[60]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2011[60]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：