北京大学环境科学与工程学院

“电感耦合等离子体质谱仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[81]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十二月十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	11

第五部分  技术规格偏离表	12

第六部分  原厂授权书	13

开  标  一  览  表	14

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2011年12月14日

项目名称：北京大学环境科学与工程学院“电感耦合等离子体质谱仪”招标采购项目

招标编号: 2011[81]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学环境科学与工程学院“电感耦合等离子体质谱仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：电感耦合等离子体质谱仪

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2011年12月20日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2011年12月27日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2011年12月27日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学环境科学与工程学院

6.1.2设备名称：电感耦合等离子体质谱仪

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订并办理完成出口许可证后3个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学环境科学与工程学院“电感耦合等离子体质谱仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2011[81])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年12月27日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

- 数量: 1套

- 设备用途说明

用于各类环境样品（污染源及环境大气颗粒物、土壤）、人体代谢产物等样品中无机元素的定性、定量分析。

- 工作条件

4.1 电压：220V AC，50Hz

4.2 室温：15～30℃

4.3 相对湿度：20%～80%

- 规格、技术要求及参数

  - ICP-MS主机硬件参数：

5.1.1雾化器和雾化室：雾化器耐高盐、高效同心雾化器；雾化室低记忆效应，附带半导体控温装置，控温范围室温至-10℃；雾化器和雾化室应耐包括HF酸的各种强酸以及多种酸的混合酸。

5.1.2高盐进样系统：仪器配置全自动在线稀释装置的高盐样品进样组件。

5.1.3使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、碰撞气、反应气等气体流量。

5.1.4 炬管：拆卸和安装方便,炬管X/Y/Z定位可计算机自动完成。

5.1.5接口锥：样品锥和截取锥组成接口系统，可以提供镍材质和Pt材质的样品锥和截取锥。

5.1.6 ICP离子源：27.12 MHz 固体晶体稳频RF 发生器，功率范围最高至1600w。

5.1.7 离子透镜系统：高效能的离子提取、相应的离子光学系统，且各个部件的电压由计算机自动优化。

5.1.8 碰撞、反应技术：

仪器必须同时拥有标准模式、碰撞模式、反应模式和冷等离子体模式，在一个分析方法内可实现标准模式、碰撞模式、反应模式和冷等离子体模式之间自动连续切换，连续分析一个样品中被测元素含量。碰撞模式使用氦气、反应模式至少可以使用氢气。

5.1.9 四级杆：双曲面四级杆：

5.1.9.1 驱动频率：≥2.8MHz；

5.1.9.2质量数范围：上限255amu；

5.1.9.3质量校正稳定性：≤0.05amu/天。

5.1.10检测器：同时双通道模式检测器或全脉冲计数检测器，至少达到9个数量级的动态线性范围。

5.1.11仪器能够直接分析含HF酸样品，耐腐蚀性样品进样系统中炬管的中心管最好为Pt材质。

5.2	ICP-MS计算机配置：

5.2.1 ICP-MS配置的计算机系统应使用Windows XP以上操作系统；

5.2.2 系统的硬件配置应不低于以下要求：Core 2 Duo 2.33GHz， 2G内存，250G HDD，48× DVD-RAM，20寸液晶显示器，并配备激光打印机；

5.3	ICP-MS操作软件：

2.3.1 应具有全自动工作条件调谐和手工调谐2种调谐模式；

2.3.2 应具有质谱定性功能及全元素同时半定量分析功能；

2.3.3 批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

5.4 性能指标

5.4.1  灵敏度：仪器应具有常规灵敏度模式和高灵敏度模式两种模式，以便适应不同样品和不同应用的需求，灵敏度最高应达到：

低质量数:  7Li或9Be ≥ 45 Mcps/ppm；

中质量数:  89Y或 115In ≥ 260 Mcps/ppm；

高质量数:  205Tl或232Th或238U ≥150 Mcps/ppm；

5.4.2 检测限：

9Be  ： ≤  0.6  ppt  ；

56Fe ： ≤  3  ppt  ；

115In ： ≤  0.15  ppt  ；

165Ho ： ≤  0.07  ppt  ；

202Hg ： ≤  1.5   ppt  ；

205Tl ： ≤  1.5  ppt  ；

232Th ： ≤  0.05 ppt  ；

5.4.3 背景：≤ 2 cps ；

5.4.4  氧化物产率(CeO+/Ce+)：≤2.0％；

5.4.5  二价离子产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0％；

5.4.6  丰度灵敏度：低质量端≤1×10-6；高质量端≤1×10-7；

5.4.7 稳定性：

5.4.7.1  短期稳定性(RSD): ≤3% (20 min)；

5.4.7.2  长期稳定性(RSD): ≤ 4% (4 hrs)；

5.4.8 同位素精度比：107Ag/109Ag  0.1％；

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

6.1 基本配置

6.1.1 ICP-MS主机；

6.1.2 碰撞反应池系统一套；

6.1.3 屏蔽系统一套；

6.1.4半导体温控系统一套；

6.1.5专用进口品牌大功率冷却循环水1套；

6.1.6启动工具, 专用工具及开机必备消耗品；

6.1.7 ICP-MS 工作站，仪器控制用电脑和激光打印机。

6.2能够满足3年使用需求的消耗品

6.2.1 Ni采样锥和截取锥 2套；

6.2.2石英炬管2套，雾化器和雾化室2套；

6.2.3 RF线圈2套，保险丝备件包2套；

6.2.4消耗品包：各种蠕动泵管（内标管、样品管）、排液泵管，4包；雾化室、炬管所需连接管及转接头组合包2包；多种类型连接管及转接头组合包2包；排液管2根；雾化室及雾化器、样品锥、截取锥垫圈4包。

6.2.5 Tuning 溶液4瓶，氧化铝粉3瓶，泵油 6瓶，内标三通管和内标液 2瓶。

6.2.6 耐HF酸进样装置及消耗品：Pt 材质采样锥和截取锥3-5套，耐腐蚀性样品进样系统(中心管最好为Pt材质，次选择蓝宝石材质)1套，耐HF酸雾化器2个，半拆卸式炬管(不包括中心管部分)2个。

6.2.7环境行业专用标样3瓶。

混标元素包括：

1000ppm: Fe, K, Ca, Na, Mg

10ppm Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn

- 选件（需单独报价）

专用进口UPS 20KVA 1小时。

- 技术服务条款

8.1  仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

8.2  仪器在调试通过后提供3年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。保修期自验收签字之日起计算。保修期结束满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

8.3  供应商在接到最终用户报修通知的24小时内应答，48小时内供应商工程师上门服务。

8.4  供应商为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为用户提供必要的上机操作培训，并协助用户进行方法开发。

8.5 在硬件支持的前提下，免费软件升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订并办理完成出口许可证后3个月内

- 交货地点

北京首都机场海关

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2011[81]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2011[81]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2011[81]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2011[81]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：