北京大学化学与分子工程学院

“超高效液相色谱/质谱联用仪”、“制备型高效液相色谱仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[08]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年一月十八日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	12

第五部分  技术规格偏离表	13

第六部分  原厂授权书	14

开  标  一  览  表	15

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年1月18日

项目名称：北京大学化学与分子工程学院“超高效液相色谱/质谱联用仪”、“制备型高效液相色谱仪”招标采购项目

招标编号: 2012[08]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院“超高效液相色谱/质谱联用仪”、“制备型高效液相色谱仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包-- 超高效液相色谱/质谱联用仪

B包--制备型高效液相色谱仪

1.2数量及技术规格要求：各壹套，技术规格详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年2月9日9:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A、B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。A、B包标书售价分别为200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年2月17日13:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年2月17日13:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学化学与分子工程学院

6.1.2设备名称：“超高效液相色谱/质谱联用仪”、“制备型高效液相色谱仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：详见标书第三部分--技术要求内容。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院“超高效液相色谱/质谱联用仪”、“制备型高效液相色谱仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[08])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为2012年2月17日13:30时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.3综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

A包

- 设备名称: 超高效液相色谱/质谱联用仪

- 数量：1套

- 设备用途说明

北京大学合成与功能生物分子中心主要致力于化学与生命科学交叉的前沿领域研究，为生命科学的探索提供一系列崭新的技术和研究方案，并致力于开展解决人类重大疾病的基础性研究。目前，中心在化学生物学、有机化学、细胞生物学等方向的研究中，经常需要进行各类化合物的合成、分离与结构鉴定。 液质联用仪将主要用于快速高效的化合物分离和鉴定。

- 工作条件

4.1 工作电压：220V，±10%

4.2 工作温度:15-26度

4.3 相对湿度：20%-80%

4.4 要求仪器能长时间连续运行720小时以上

- 规格、技术要求及参数

5.1质谱性能指标：

5.1.1  ★离子源：标准配置要求有复合离子源包含电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)。

5.1.2  单独配置APCI源

5.1.3 离子源接口：可适用于微型柱、常规分析柱。离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。

5.1.4★离子源切换无需放空质谱真空系统。

5.1.5★质量范围（m/z）:5-3000m/z

5.1.6★灵敏度：

ESI正离子 1 pg 利血平 信噪比100:1

APCI正离子 1 pg 利血平 信噪比100:1

5.1.7 ★扫描速度：10000amu/sec

5.1.8 质量精度：<0.1amu

5.1.9 质量准确度：<0.01%

5.1.10 质量稳定性：< 0.1amu(24hr)

5.1.11 正负离子切换速度：<=20ms

5.1.11 定量分析功能：动态范围>4*106

5.2超高效液相色谱性能

5.2.1 溶液输送系统指标（二元泵）指标

5.2.1.1 全流速范围的流速精度：<0.075%RSD

5.2.1.2 流速准确度：±1%

5.2.1.3 ★配置有“针内针”设计的进样系统，并具有强洗弱洗功能，减少交叉污染

5.2.1.4 pH范围：1.0-12

5.2.1.5 流速范围：0.001-2.0ml/min

5.2.1.6★操作压力：0-12000psi

5.2.1.7 梯度组成精密度：≤0.15% RSD

5.2.1.8 梯度组成准确度：±0.5%

5.2.2自动进样器指标

5.2.2.1 进样范围：0.1-20μl，增量为0.1μl

5.2.2.2 进样精度：≤0.3% RSD（进样体积5-20μl）

5.2.2.3 样品残留:<0.005%

5.2.2.4 控温范围4-40°C

5.2.3柱温箱

5.2.3.1 控温范围：室温+5-80°C

5.2.3.2 控温精度：0.1°C

5.2.3.3 控温准确度：±0.5°C

5.2.4 超高效液相专用二极管阵列检测器

5.2.5 配备正向、反向柱共5根

5.3 数据及计算机系统

5.3.1 计算机主机

5.3.2 操作系统：与仪器工作站相匹配的操作系统

5.3.3 液质控制，定性定量软件

5.3.4 液晶显示器19”

5.3.3 激光打印机

- 附件及零配件

在线过滤滤芯5个，样品瓶1包，密封垫等。

- 技术服务条款

  - 货物到达现场后，甲方工程师负责仪器安装调试，并进行现场培训验收. 仪器保修期为一年，保修期内工程师免费上门服务，免费更换零配件。用户报修后，24小时内给与答复，72小时内工程师上门服务。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后三个月内。

- 交货地点

北京首都机场

备注：★为证明所投设备参数的真实性，所有投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的英文版产品宣传彩页（印刷版原件，如使用复印件或打印件，则视为无效投标）。

B包

- 设备名称: 制备型高效液相色谱仪

- 数量：1套

- 设备用途说明

北京大学合成与功能生物分子中心主要致力于化学与生命科学交叉的前沿领域研究，为生命科学的探索提供一系列崭新的技术和研究方案，并致力于开展解决人类重大疾病的基础性研究。目前，中心在化学生物学、有机化学、细胞生物学等方向的研究中，经常需要进行各类化合物的合成、分离与结构鉴定。制备型高效液相色谱仪将用于化合物制备过程中的分离与提纯。

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

4.1 工作电压：220V，±10%

4.2 工作温度:15-26度

4.3 相对湿度：20%-80%

4.4 要求仪器能长时间连续运行720小时以上

- 规格、技术要求及参数

5.1 制备型高效液相色谱仪指标

5.1.1 二元泵指标

5.1.1.1 流速范围：0.50-100.00ml/min

5.1.1.2 流速准确度：±1.0%

5.1.1.3 流速精度：0.3%

5.1.1.4 梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线

5.1.1.5 泵驱动采用线性数控马达驱动，可实现分析和半制备的批间重现性

5.1.1.6 检漏测试： 一体化的全自动漏液感应装置

5.1.2 进样器

5.1.2.1 分析兼半制备两级进样器，

5.1.2.2 定量环：50微升、100微升、200微升、500微升、1 ML、5ML、10 ML、20ML

5.1.3 光电二极管阵列检测器

5.1.3.1 波长扫描范围：190～800nm

5.1.3.2 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

5.1.3.3 光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯

5.1.3.4 光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅

5.1.3.5 波长准确度：±1nm

5.1.3.6 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

5.1.3.7 噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

5.1.3.8 漂移：1 x 10-3 AU/hour

5.1.4 蒸发光散射检测器

5.1.4.1 光源：石英卤素灯

5.1.4.2 灵敏度：1.0 ng

5.1.4.3 流速范围：0.3—3.0mL/min

5.1.4.4 采用光电倍增管检测；可以时间编程和增益调整；可以优化每个色谱峰的信噪比

5.1.4.5 漂移管可控最高温度：≥ 120℃

5.1.4.6 水相样品雾化温度：≤60℃

5.1.5 配置有半制备流通池

5.1.6 配有自动馏分收集器

5.1.7 配备分析、半制备、制备色谱柱及相应密封垫. 分析柱： C18 2根，C8 1根，正向1根；半制备（10mm左右）柱： C18 2根，C8 1根，正向1根；半制备（19mm左右）柱 C18 2根，C8 1根，正向1根；制备（30mm左右）柱：C18 1根。

5.1.8 软件工作站系统

5.1.9 电脑及打印机1套

- 技术服务条款

  - 货物到达现场后，甲方工程师负责仪器安装调试，并进行现场培训验收. 仪器保修期为一年，保修期内工程师免费上门服务，免费更换零配件。用户报修后，24小时内给与答复，72小时内工程师上门服务。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后三个月内。

- 交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[08]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[08]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[08]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[08]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：

备注：请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B包，请分项报出各包的投标价及投标总价。