北京大学北大-清华生命科学联合中心

“核磁共振谱仪”等四套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[47]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年七月二十七日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	18

第五部分  技术规格偏离表	19

第六部分  原厂授权书	20

开  标  一  览  表	21

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年7月27日

项目名称：北京大学北大-清华生命科学联合中心“核磁共振谱仪”等四套设备招标采购项目

招标编号: 2012[47]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话：62751411/62751412；传 真：62765115

联 系 人：暑期（2012年7月27—8月19日）请联系设备部办公室值班老师购买标书，联系电话：62751411 ；开学（8月20日）后请联系设备部进口办公室购买标书，联系人：石铄  张宇波 张洁，联系电话：62751412。

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心“核磁共振谱仪”等四套设备招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包： 600 MHz液体核磁共振谱仪        一套

B包： 600 MHz固体核磁共振谱仪        一套

C包： 800 MHz液体核磁共振谱仪        一套

D包： 900 MHz液体核磁共振谱仪        一套

1.2数量及技术规格要求：数量四套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场（中标方负责运送至北京大学北京核磁共振中心新楼）

备注：此次投标分为A、B、C、D共4包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标一览表”上注明包号及金额。

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年7月27—8月21日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年8月23日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年8月23日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学北大-清华生命科学联合中心

6.1.2设备名称：“核磁共振谱仪”等四套设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的12-15个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式八份（一份正本七份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心“核磁共振谱仪”等四套设备招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[47])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式八份(一正七副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2012年8月23日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

17. 此次投标分为A、B、C、D共4包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标一览表”上注明包号及金额。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

第三部分  技术要求

A包： 600 MHz液体核磁共振谱仪

- 设备名称

600 MHz液体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明

蛋白质溶液结构研究，主要用于完成蛋白质主链和侧链归属的三共振、四共振等实验

- 工作条件

电源电压  AC  220V ± 10%  50Hz  单相

或AC  380V ± 10%  50Hz  三相

工作温度  15-30℃

相对湿度   ≤ 80％

仪器运行的持久性：可长时间连续工作

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

- 磁体系统

超屏蔽超稳定超导磁体，54 mm标准腔

磁场强度： 14.09 T

磁场漂移： ≤10 Hz/hr

磁体配置防震气垫及支架

横向5高斯线：≤ 0.7 m

纵向5高斯线： ≤ 1.5 m

液氦维持时间 ≥ 120天

液氮维持时间： ≥ 15天

液氦、液氮液面自动监视装置

- 谱仪控制系统（射频发生及接收系统）：

至少四通道的射频发生系统：其中2H通道用于锁场，并可以进行观测、脉冲和去耦；其余各通道均可进行观测、脉冲和去耦

频率分辨率：≤ 0.005 Hz

相位分辨率：≤ 0.01º或 相位准确度：≤ 0.04º

对应于1H，2H，13C和15N的功率放大器

对应1H，2H，13C和15N的前置放大器

- 超低温三通道反向探头（1个）：

Z轴梯度场多核反向超低温探头

至少三通道或其他附件以满足检测核：1H，13C,15N

配备全自动调谐/匹配装置

配备相应的配件以满足检测高盐浓度的样品的要求

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤ 8 μs； 13C 90度硬脉冲长度 ≤ 15 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 33 μs；

- 室温通道反向探头（1个）：

5mm Z轴梯度场多核反向探头

至少三通道，检测核：1H，13C,15N

配备全自动调谐/匹配装置

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤ 8 μs；13C 90度硬脉冲长度 ≤ 15 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 39 μs

- Z轴梯度场系统

梯度场最大强度： ≥ 50 G／cm

梯度场恢复时间： ≤ 100 μs

- 变温控制单元

控温精度：≤ 0.1 ºC

样品测量温度范围：0 ºC 至 80 ºC

- 相关工作站及最新配套软件

除控制谱仪的工作站外，额外增加1套软件使用权。

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；      包括人员培训；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后12-15个月内

- 交货地点：北京首都机场（中标方负责运送至北京大学北京核磁共振中心新楼）

B包： 600 MHz固体核磁共振谱仪

- 设备名称

600 MHz固体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明

- 膜蛋白在生物膜中结构的高分辨率解析

- 工作条件

电源电压  AC  220V ± 10%  50Hz  单相

或AC  380V ± 10%  50Hz  三相

工作温度  15-30℃

相对湿度   ≤ 80％

仪器运行的持久性：可长时间连续工作

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

- 磁体系统

最新型号89 mm宽腔超屏蔽超稳定超导磁体

磁场强度： 14.09 T

磁场漂移： ≤10 Hz/hr

磁体配置防震气垫及支架（能消除4 Hz以上振动影响）

横向5高斯线：≤ 1.1 m

纵向5高斯线： ≤ 2.0 m

液氦维持时间： ≥ 150天

液氮维持时间： ≥ 21天

液氦、液氮液面自动监视装置

低温匀场线圈≥ 9组，室温匀场线圈≥ 18组

- 谱仪控制系统（射频发生及接收系统）：

需包括3个射频通道和全频段接收通道，以及相关的频率滤波器，各射频通道需要能同时独立产生各种相位或幅度调制的形状脉冲。各通道的脉冲参数可独立设置，无互相限制。

时钟频率 ≤ 12.5 ns，“脉冲的相位、频率和幅度”事件改变频率≤ 25 ns。

频率分辨率：≤ 0.005 Hz

相位分辨率：≤ 0.01º或 相位准确度：≤ 0.04º

上述频率、相位和幅度的切换和稳定时间要求同步，以确保产生准确、可靠的形状脉冲。

需配置3 个高功率射频功率放大器：

1个≥800W的1H和19F观察及去偶高性能线性功率放大器

1个≥1000W的X核（20-245MHz）观察及去偶高性能线性功率放大器

1个≥1000W的X核（20-245MHz）观察及去偶高性能线性功率放大器

最新型号的高动态范围、低噪音的前置放大器和信号接收系统，检测范围：1H，19F和X, Y核，包括各种核去偶实验时所需要的各种频率滤波器:1H-19F带通滤波器， 31P-7Li带通滤波器，13C-23Na带通滤波器，15N-17O带通滤波器，以及31P以下的低通滤波器和13C以下的低通滤波器

- 4 mm H/X/Y三共振魔角旋转探头

高频:1H-19F; 中频(X): 31P-79Br; 低频(Y): 23Na-15N

射频功率

双共振模：31P ≥ 75 kHz；13C ≥ 65 kHz；15N ≥ 55 kHz （10ms CP）

共三振模：31P ≥ 65 kHz；13C ≥ 55 kHz；15N ≥ 45 kHz （10ms CP）

50ms高功率质子去耦 ≥ 100 kHz

灵敏度 （NA Gly; CP; 4scans; NO LB; 2ms mixing time; MAS rate 5 kHz）

双共振模：13C ≥ 110；15N ≥ 16

三共振模：13C ≥ 80；15N ≥ 14

变温范围：-75 ºC 至 80 ºC

最高转速：≥ 15 kHz（24小时内转速变化应在5 Hz以内）

匀场后adamantine 13C半高宽≤ 5 Hz （CP，混合时间2ms，1H去耦功率30 kHz，MAS速率3 kHz）

应满足 1H/31P/13C、1H/31P/2D、1H/31P/17O、1H/31P/15N、1H/13C/2D、1H/13C/17O和1H/13C/15N等三共振实验要求

- 4 mm HCN定频三共振魔教转换探头

高频:1H ; 中频(X): 13C; 低频(Y): 15N

射频功率

13C ≥ 70 kHz；15N ≥ 45 kHz （10ms CP）

50ms高功率质子去耦 ≥ 100 kHz

灵敏度 （NA Gly; CP; 4scans; NO LB; 2ms mixing time; MAS rate 5 kHz）

13C ≥ 160；15N ≥ 20

变温范围：-130 ºC 至 +150 ºC

最高转速：≥ 15 kHz（24小时内转速变化应在5 Hz 以内）

匀场后adamantine 13C半高宽≤ 5Hz （CP，混合时间2ms，1H去耦功率30kHz，MAS速率3kHz）

- 3.2 mm/2.5mm H/X/Y三共振魔角旋转探头

高频:1H -19F; 中频(X): 31P -79Br; 低频(Y): 23Na -15N

射频功率

双共振模：31P ≥ 90 kHz；13C ≥ 80 kHz；15N ≥ 70 kHz （10ms CP）

共三振模：31P ≥ 70 kHz；13C ≥ 60 kHz；15N ≥ 50 kHz （10ms CP）

50ms高功率质子去耦 ≥ 120 kHz

灵敏度 （NA Gly; CP; 4scans; NO LB; 2ms mixing time; MAS rate 5 kHz）

双共振模：13C ≥ 30；

三共振模：13C ≥ 20；

变温范围：-80 ºC 至 +80 ºC

最高转速：≥ 24 kHz（24小时内转速变化应在5Hz 以内）

匀场后adamantine 13C半高宽≤ 5Hz （CP，混合时间2ms，1H去耦功率30kHz，MAS速率3kHz）

应满足 1H/31P/13C、1H/31P/2D、1H/31P/17O、1H/31P/15N、1H/13C/2D、1H/13C/17O和1H/13C/15N等三共振实验要求

- 3.2 mm/2.5mm HCN Balun/Efree定频三共振魔角旋转探头

高频:1H ; 中频(X): 13C; 低频(Y): 15N

射频功率

13C ≥ 70 kHz；15N ≥ 55 kHz （10ms CP）

50ms高功率质子去耦 ≥ 100 kHz

灵敏度 （NA Gly; CP; 4scans; NO LB; 2ms mixing time; MAS rate 5 kHz）

13C ≥ 140；15N ≥ 15

变温范围：-80 ºC 至 +80 ºC

最高转速：≥ 24 kHz（24小时内转速变化应在5Hz 以内）

匀场后adamantine 13C半高宽≤ 5Hz （CP，混合时间2ms，1H去耦功率30kHz，MAS速率3kHz）

- 高精度变温控制单元

控温精度：≤ 0.1 ºC

样品测量温度范围：-150 ºC 至 250 ºC

同时须提供与固体探头相匹配的非液氮制冷单元（探头温度应该达到-40℃）

- 相关工作站及最新配套软件

最新配置的工作站（Linux或windows操作系统，22 寸液晶显示器），额外增加1套软件使用权。

NMR 谱仪控制及一维和多维数据采集，处理软件，包括：形状脉冲编辑软件，用于蛋白质、RNA 结构分析软件包，用于代谢物分析研究和扩散系数测定（DOSY）和数据处理的软件。HP 激光打印机，支持网络、双面打印

- 其它附件

液氦传输管1套。

2.5mm/3.2mm固体转子30个，4.0mm固体转子40个以及对应的cap、insert和装样工具。

无油空气压缩机组及相应的干燥净化系统。

主机、各功能部件的基本结构和使用说明书；软件的操作手册；主机和各功能部件的全套维修保养说明书以及专用的维修工具。

精确控制和稳定转速的自动控制气动单元。

2.5mm/3.2mm及4.0mm线圈各二个，不带线圈的定子各一个。

- 技术服务条款

  - 安装与验收

由投标商负责仪器的安装，调试。投标价包含全部仪器安装调试和培训费用（包括供安装调试所用的液氮、液氦以及专用工具）。验收标准由投标商与最终用户共同决定，应该与标书的技术指标一致。安装完成后，磁体液氦大于80%。谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收。

技术培训

安装后现场培训；包括一人/一周国内操作培训。

保修期和售后服务

  - 主机和部件保修2年(自设备验收合格之日起计算)；保修期内，若设备发生故障而投标商无法在短时间内修复故障使设备正常运作，保修期顺延。在保修期内，投标商应在接到用户关于设备发生故障的通知后24小时应答，两个工作日内抵达用户现场。

  - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后12-15个月内

- 交货地点：北京首都机场（中标方负责运送至北京大学北京核磁共振中心新楼）

C包： 800 MHz液体核磁共振谱仪

- 设备名称

800 MHz液体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明

蛋白质溶液结构的高分辨率解析，主要用于NOESY实验，主链动力学等数据的采集。

- 工作条件

电源电压  AC  220V ± 10%  50Hz  单相

或AC  380V ± 10%  50Hz  三相

工作温度  15-30℃

相对湿度   ≤ 80％

仪器运行的持久性：可长时间连续工作

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

- 磁体系统

超屏蔽超稳定超导磁体，54 mm标准腔

磁场强度： 18.79 T 或更高

磁场漂移： ≤8 Hz/hr

横向5高斯线：≤ 1.5 m

纵向5高斯线： ≤ 2.55 m

磁体配置防震气垫及支架

液氦维持时间 ≥ 56天

液氮维持时间： ≥ 14天

液氦、液氮液面自动监视装置

- 谱仪控制系统（射频发生及接收系统）：

至少四通道的射频发生系统：其中2H通道用于锁场，并可以进行观测、脉冲和去耦；其余各通道均可进行观测、脉冲和去耦

频率分辨率：≤ 0.005 Hz

相位分辨率：≤ 0.01º或 相位准确度：≤ 0.04º

对应于1H，2H，13C和15N的功率放大器

对应于1H，2H，13C和15N的前置放大器

- 超低温三通道反向探头（1个）：

Z轴梯度场多核反向超低温探头

至少三通道或其他附件以满足检测核：1H，13C,15N

1H及13C通道均为超低温，可满足13C高灵敏度检测需要

配备全自动调谐/匹配装置，

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤ 8 μs； 13C 90度硬脉冲长度 ≤ 15 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 40 μs；

- 室温三通道反向探头（1个）：

5mm Z轴梯度场多核反向探头

至少三通道满足检测核：1H，13C,15N

配备全自动调谐/匹配装置

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤ 9 μs；13C 90度硬脉冲长度 ≤ 12 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 38 μs

- Z轴梯度场系统

梯度场最大强度：	≥ 50 G／cm

梯度场恢复时间： ≤ 100 μs

- 变温控制单元

控温精度：≤ 0.1 ºC

样品测量温度范围：0 ºC 至 80 ºC

- 相关工作站及最新配套软件

除控制谱仪的工作站外，额外增加1套软件使用权。

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；      包括人员培训；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后12-15个月内

- 交货地点：北京首都机场（中标方负责运送至北京大学北京核磁共振中心新楼）

D包： 900 MHz液体核磁共振谱仪

- 设备名称

900 MHz液体核磁共振谱仪系统

- 数量

1套

- 设备用途说明

生物大分子（主要为蛋白质和/或核酸）溶液结构与动力学特性测定；主要用于大分子量蛋白质分子的结构分析，收集TROSY、CRINEPT, NOESY以及残余偶极耦合等实验。

- 工作条件

电源电压  AC  220V ± 10%  50Hz  单相

或AC  380V ± 10%  50Hz  三相

工作温度  15-30℃

相对湿度   ≤ 80％

仪器运行的持久性：可长时间连续工作

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

- 磁体系统

超屏蔽超稳定超导磁体，54 mm标准腔

磁场强度： 21.13 T 或更高

磁场漂移： ≤ 19 Hz/hr

磁体配置防震气垫和支架

横向5高斯线： ≤ 3.3 m

纵向5高斯线： ≤ 4.6 m

液氦维持时间： ≥ 60天

液氮维持时间： ≥ 21天

液氦、液氮液面自动监视装置

- 谱仪控制系统（射频发生及接收系统）：

至少包含四通道的射频发生系统：其中包括用于锁场的2H通道，并可以进行观测、脉冲和去耦；其余各通道均可进行观测、脉冲和去耦

频率分辨率：≤ 0.005 Hz

相位分辨率：≤ 0.01º或 相位准确度：≤ 0.04º

对应于1H，2H，13C和15N的功率放大器（1H核功率放大器 100W，2H核250W，其它核500W）

对应于1H，2H，13C和15N的前置放大器

数字正交探测器

- 超低温三通道反向探头（1个）：

5 mm Z轴梯度场多核反向超低温探头

三通道或其他附件以满足检测核：1H，13C, 15N

1H及13C通道均为超低温，可满足13C高灵敏度检测需要

配备全自动调谐/匹配装置，

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤ 8 μs；13C 90度硬脉冲长度 ≤ 15 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 40 μs；

- 室温三通道反向探头（1个）：

5 mm Z轴梯度场多核反向探头

三通道，检测核：1H，13C, 15N

配备全自动调谐/匹配装置

脉冲长度要求: 1H 90度硬脉冲长度 ≤8 μs；13C 90度硬脉冲长度 ≤15 μs；15N 90度硬脉冲长度 ≤ 40 μs

- Z轴梯度场系统

梯度场最大强度：≥ 50 G／cm

脉冲梯度功放电流强度：≥ 10 A

梯度场恢复时间：≤ 100 μs

- 变温控制单元

控温精度：≤ 0.1 ºC

样品测量温度范围：0 ºC 至 80 ºC

- 相关工作站及最新配套软件

除控制谱仪的工作站外，额外增加1套软件使用权。

- 附件：小角散射仪

光源系统：微焦斑X射线源，铜靶；最大输出功率： ≥ 30W；配备空气冷却系统；支架底座、光路准直系统和防护罩

小角散射系统：基于Kratky相机设计的SAXS光路系统

样品台和样品架：1）适用于测量液态样品的样品架；2）适用于测量流动相样品的样品架和配件

探测器：一维和二维探测器

热分析系统：与SAXS同时进行热分析测量；测量温度范围：-20 至 80 ºC

高低温附件：使用空气冷却系统；控温精度：≤ 0.1 ºC；样品测量温度范围：-20 至 80 ºC

相关工作站及测量、分析用最新软件

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；不包括人员培训；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后12-15个月内

- 交货地点：北京首都机场（中标方负责运送至北京大学北京核磁共振中心新楼）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[47]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[47]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[47]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[47]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Package No. 包号 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD 到岸美元总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字

备注：请在Package No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投多包，请分项报出各包的分项标价及投标总价。