北京大学分子医学研究所

“转盘式共聚焦活细胞显微镜”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[64]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十一月三十日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	13

第五部分  技术规格偏离表	14

第六部分  原厂授权书	15

开  标  一  览  表	16

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年11月30日

项目名称：北京大学分子医学研究所“转盘式共聚焦活细胞显微镜”招标采购项目

招标编号: 2012[64]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学分子医学研究所“转盘式共聚焦活细胞显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：转盘式共聚焦活细胞显微镜

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年12月1日-12月19日9:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年12月20日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年12月20日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学分子医学研究所

6.1.2设备名称：转盘式共聚焦活细胞显微镜

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的4个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学分子医学研究所“转盘式共聚焦活细胞显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[64])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2012年12月20日9:00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能、可升级部件的性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称：转盘式共聚焦活细胞显微镜

- 数量：1套

- 设备用途说明

  - 高速、高SNR 成像、低光漂白和光毒性条件下，活细胞和组织或切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像及光谱图像。利用荧光标记，测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率及动态变化。观察活细胞或切片的膜标记、免疫标记等，同时可以观察多重标记。

- 工作条件

  - 适于在气温为摄氏-10°C~+50°C和相对湿度小于90%的环境条件下运输和贮存

  - 适于在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏20°C ~26°C和相对湿度小于85%的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不小于10小时

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

5、技术指标

5.1. 高速激光共聚焦扫描头：

5.1.1.  增强型微透镜Nipkow双转盘，配有两万个精准对齐的微透镜和针孔，针孔直径50 μm；针孔形状：圆形。

5.1.2.  EMCCD曝光时间与转盘转速同步

5.1.3.  外置高速10孔位发射光滤光片转轮，孔径25mm,相邻孔位间切换速度：40ms,

方便用户根据应用要求更换滤色镜，配置发射光滤色片需全部选用与系统激光谱线相匹配的Semrock离子溅射镀膜窄带通滤色镜，满足DAPI、GFP、RFP、mCherry、iRFP、GFP/RFP切换观察，荧光通过率>93%。

5.1.4.  配有405/488/561/647 (nm) 激光专用二向色镜

5.2.  EMCCD

5.2.1.  EMCCD芯片：E2V CCD97 帧转移电子倍增型CCD芯片

光电转换效率QE ：>92%@575 nm，有效像素阵列：512 x 512, 正方形像素尺寸：16um×16um

5.2.2   帧频：≧35帧/秒(FPS) @ 512 x 512 pixels, 最高帧频：>7,000帧/秒(FPS)

5.2.3.  CCD Sensor可冷至 -100 °C。

5.3 激光光源：全固态激光器及激光耦合系统

5.3.1. 全固态连续激光器，激光器谱线按如下要求配置:

1 二极管兰紫激光器：     波长：405nm,  光束出口最大功率：≧200mW,  激光器光强0%-100%连续可调

2 光泵浦兰光固体激光器:  波长：488nm,  光束出口最大功率：≧200mW,  激光器光强0%-100%连续可调

4 光泵浦绿光固体激光器:  波长：561nm,  光束出口最大功率：≧200mW,  激光器光强0%-100%连续可调

5.3.2 激光器光路耦合，两个光纤出口，单纵模高能量保偏光纤输出激光, 激光波长选择和激光能量控制均由8通道AOTF完成, 激光输出模式：单线/多线混合

5.3.3激光耦合器配有风冷散热系统，防止激光器过热

5.4. 研究级全自动倒置荧光显微镜

5.4.1. 电动6孔物镜转盘、电动聚光镜、电动滤色镜转盘。

5.4.2. 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：10 nm，调焦限位，电动从聚焦位置移出/复位功能。

配有闭环Z轴闭环反馈伺服控制器：由系统软件控制，实时反馈，可单点连续跟焦，多点长时程锁焦，防止热漂移而造成的显微镜焦面离焦。

5.4.3. 光学系统：无限远校正光学系统

5.4.4. 透射光照明装置, LED透射光照明装置，视场光阑可调，寿命≥50,000小时

5.4.5. 可倾斜双目镜筒

5.4.6 电动左口/目镜光路转换： 100/0分光

5.4.7. 聚光镜：电动多功能聚光镜，分辨率：N.A. 0.55，带有相对应的诺马斯基微分相衬(DIC)检验法附件

5.4.8. 万能平场复消色差物镜

10X  (N.A. ≥0.4， 工作距离：3.1 )

20X  (N.A. ≥0.75， 工作距离：0.6 )

40X （N.A.≥0.95，工作距离：0.18）

60X （油镜，  N.A.≥1.35，工作距离：0.15）

150X-TIRF （油镜，， N.A.≥1.45，工作距离：0.08）

5.4.9. 宽场荧光系统，配有：

5.4.9.1.  荧光滤色镜转塔：电动6孔转盘式荧光滤色镜盒，内装光闸

5.4.9.2.  荧光光源：长寿命荧光冷光源，液体光导管连接显微镜

5.4.9.3.  离子溅射镀膜带通滤色镜组

蓝紫滤色镜组: DAPI, Hoechst, AMCA, Alexa Fluor 350

绿色滤色镜组: FITC, GFP, rsGFP, BODIPY, Alexa Fluor 488

橙色滤色镜组: TRITC, RFP, Cy3, MitoTracker Red, Alexa Fluor 568

红色滤色镜组: Cy5™, iRFP

5.5. 高精度XY电动平台及高速压电陶瓷Z轴马达

5.5.1. 闭环反馈X-Y电动伺服载物台

步进精度：≦ 100 nm; 重复精度：≦ 700 nm; 行程：120 mm x 110 mm, XY轴最大速度≥7 mm/s

5.5.2. 载物台型高速/高精度压电陶瓷Piezo Z-stage

行程 150 μm，步进精度：≦ 2.2 nm，压电工作频率：≥20Hz, 负载：≥ 2Kg

5.6. 活细胞CO2培养室

5.6.1. CO2培养室适配于载物台型高速/高精度压电陶瓷Piezo Z-stage

5.6.2. 可放置各种规格培养皿、各种规格细胞培养板、载片型培养板等常用细胞培养器皿。

5.6.3. 自动控制单元，CO2气体流量可控,可对培养室顶部、低部和物镜进行加热并可独立调节温度以形成温度梯度和饱和湿度

5.7.   系统精确同步系统/图像采集/分析图像工作站：

5.7.1  高性能图像工作站

Windows 7 旗舰版 64位 (英文)

英特尔® 至强® 处理器 E5-1607 (4核, 3.00GHz, 10MB)

8GB (4x2GB) DDR3 RDIMM 内存, 1333MHz, ECC, 1TB 7200RPM 3.5'' 512e/4K 硬盘

显卡: 1 GB NVIDIA Quadro 600 (1个DP-DVI和1个DVI-VGA适配器)

显示器：27" Dell LCD monitor, 2560x1440 resolution.

5.7.2  系统精确同步控制器

系统并行控制，可以操纵各硬件同步协调工作，具有独立的中央控制器，可以根据软件指令设置自行调整各硬件同步工作状态，无需人工分配时序。具备至少8个模拟和24个数字外触发接口，可以快速调控外部设备。支持全自动6维图像高速采集，实现多通道、多位点、3D图像的精确定位和自动定时采集。支持z轴步进马达和peizo z轴同时控制：显微镜通过闭环控制的z轴马达始终锁定载玻片在空间位置无漂移。Peizo Z以此为基准面按标定的z坐标进行z方向快速扫描以保证扫描重复精度，实现显微镜z轴马达和压电陶瓷Peizo Z轴的同时控制。

5.7.3  系统软件功能包括：

*5.7.3.1. 实现时间分辨图像中多目标物的自动识别、测量和示踪，以及运动趋势/模式作图；同时具备手动追踪功能

*5.7.3. 2. 支持同时标双色荧光图像自动拆分为两组独立的单通道荧光时序图像

*5.7.3 .3. 荧光共定位（Colocalization）/ 荧光共振能量转移(FRET) / 离子比例浓度测量(Ratio)分析功能，

*5.7.3 .4. 荧光漂白分析功能, 提供多种拟合曲线算法

*5.7.3. 5. 数字照明驱动控制, 24/96/384孔板高通量扫描

5.7.3.6. 软件基本包括：数码相机驱动和图像捕获；图像色彩调整；动态图像拍摄；时间间隔拍摄、多通道图像摄、多点拍摄、6D图像拍摄；时间（光强）测量；体积测量；图像三维重建；2D快速反卷积；滤镜功能、形态处理功能、通道融合功能、图像算术运算功能；高分辨率大图拼接；图像自动和手动分割；自动形态参数、光密度测量功能；手动交互式测量功能，带有智能边界定位功能；轮廓分析功能,彩色分类器功能；测量数据可输出到EXCEL表格；图文报告模板：可灵活定制图文报告

5.8. 主动避震式防震台：1600×1000×760mm，用以保证整个系统工作的稳定性。

5.9. 系统专用6KVA不间断电源, 续航时间 ≥ 10分钟

- 选件

是否有其他选件？如有，请单独报出投标价。

7.技术服务

设备安装、调试、验收

7.1.1供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划设备安装、调试的费用由供方承担。

7.1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后3天内执行安装、调试。

供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

7.1.3验收标准以供方提供的中标产品样本所列的指标为准（该指标应不低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，商家必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

7.1.4安装、调试、验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

7.1.5该仪器的安装、验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

在用户所在地对用户进行2人、为期3—5个工作日的培训。培训内容包括：基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。仪器使用一段时间视用户需要，再进行提高培训。培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

7.3  保修期

7.3.1提供1年的免费保修（含服务费和工本费）。保修期自验收合格，双方签字之日起计算。保修期满1个月前由供方对用户的仪器进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。

7.3.2维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，供方应赔偿由此而造成的损失。

7.4  软、硬件的升级

卖方应免费向用户提供终身仪器软件升级；与之相关的硬件升级只收取成本费。

7.5  售后服务

7.5.1在北京地区设有维修站或有专业维修人员

7.5.2为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设有备件库，存入所有必须的零备件并保证10年以上的供应期。

7.5.3提供仪器最新信息及应用资料。

7.5.4适时提供优质技术服务，协助买方做好设备开发应用工作。

7.5.5长期提供技术资料和技术支持，一切费用由供方承担。

7.6  需要提供一次免费仪器移到新实验室并安装的服务。

8.  包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

9. 交货期

合同签订后4个月内

10.交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[64]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[64]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[64]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[64]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 产品名称及型号 | Total CIP Beijing Price 北京机场到岸价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：