北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）

“电生理正置荧光显微镜”及“在体短脉冲激光损伤显微镜”两套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[74]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十二月二十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	16

第五部分  技术规格偏离表	17

第六部分  原厂授权书	18

开  标  一  览  表	19

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年12月24日

项目名称：北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“电生理正置荧光显微镜”及“在体短脉冲激光损伤显微镜”两套设备招标采购项目

招标编号: 2012[74]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话：62751411/62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄  张宇波 张洁；联系电话：62751412。

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“电生理正置荧光显微镜”及“在体短脉冲激光损伤显微镜”两套设备招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包：电生理正置荧光显微镜            一套

B包：在体短脉冲激光损伤显微镜        一套

1.2数量及技术规格要求：数量两套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：深圳口岸

备注：此次投标分为A、B 两包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标一览表”

上注明包号、每包投标价及总投标价。投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个

或以上方案视为无效。

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年12月25日—2013年1月12日13:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价为每包200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2013年1月14日13:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2013年1月14日13:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学深圳研究生院

6.1.2设备名称：“电生理正置荧光显微镜”及“在体短脉冲激光损伤显微镜”两套设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的4个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10. 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“电生理正置荧光显微镜”及“在体短脉冲激光损伤显微镜”两套设备招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[74])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为深圳口岸海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份（一份正本五份副本），包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2013年1月14日13:30。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

17. 此次投标分为A、B两包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标一览表”上注明包号及金额。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

第三部分  技术要求

A包：电生理正置荧光显微镜

- 设备名称：电生理正置荧光显微镜

- 数量：详见本文“规格、技术要求及参数”部分的采购数量要求

- 设备用途说明：低噪声单通道记录；低噪声全细胞膜片钳记录，电压钳/电流钳/低频电压钳LFVC记录；松散膜片钳记录，使用高阻电极的胞内电压记录，使用金属电极的场电位记录，人造膜记录，长时程增强(LTP)/长时程抑制(LTD)研究，胞吞胞吐或递质释放研究等。主要用于研究钙通道对于神经细胞功能的影响、突触功能和可塑性的分子机制和其对神经系统发育，学习和记忆功能的影响，同时也可以作为新药研究的平台在阿尔兹海默病（老人痴呆症）和精神分裂症动物模型上找到有效的途径来弥补神经系统功能的减退和丧失。

- 工作条件：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏0℃～40℃和相对湿度40-85%的环境条件下运行。

- 规格、技术要求及参数

5.1 膜片钳放大器(带软件)  采购数量  4/set

5.1.1探头反馈电阻有三种，分别为50GΩ、500MΩ、5MΩ

5.1.2最大测量电流：200 pA (50GΩ)、20nA (500MΩ)、2μA (5MΩ)

5.1.3 C-fast:	0－15pF补偿范围，0－8μs时间常数C-slow:	0－1000pF

5.1.4 R-series: 1MΩ－1GΩ

5.1.5液接电位、快慢电容的补偿均由软件方便快捷自动完成

5.1.6 具有Lock-In放大器，可进行膜电容检测，进行与膜面积有关的研究，例如胞吞胞吐、细胞分泌等

5.1.7通过软件Extension，可进行离子浓度荧光检测，实现光电联合检测的集成。

5.1.8 膜片钳主机为全软件控制双探头主机，可同时记录两个通道

5.1.9 控制软件：可在Windows2000/XP和Macintosh界面下运行

5.1.10包含Pulse的所有功能

5.1.11多通道数据采集（8个A/D通道）与输出刺激（3个D/A输出通道）

5.1.12可输出多种多样的刺激波形

5.1.13有示波器窗口检测封接过程

5.1.14有数据树编辑器，通过树结构组织实验数据

5.1.15具有强大在线分析功能

5.1.16有宏命令，便于执行复杂的系列设置

5.1.17自动进行电容瞬变值补偿功能

5.1.18 P/N漏减功能

5.1.19软件Gaussian滤波

5.2 显微操作仪   采购数量2/set

5.2.1稳定性高，可适合于任何显微镜

5.2.2四轴移动：X. Y. Z和斜线方向运动

5.2.3 LCD显示轴移动位置（microns）

5.2.4可选用0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0和2.0μm/步移动

5.2.5具有使电极快速回复原来位置的功能

5.2.6控制方式有三种：转盘控制（ROE），* 两种运动方式，连续运动和步进运动

5.3 拉制仪  采购数量1/set

5.3.1 彩色触摸屏控制各个参数

5.3.2 内置Cookbook参数及各个参数参考范围

5.3.3 湿度控制室

5.3.4 气压可控

5.3.5 可存贮多达100个程序

5.3.6 写保护锁和日期封印

5.3.7 每次拉制都产生两个对称的电极

5.3.8 为胞内记录和膜片钳电极设计的例子程序可以修改，可对特殊需求进行编程

5.3.9 Ramp检测--当使用新灯丝或新玻璃时能对加热设置进行自检验

5.3.10 为灯丝和拉制螺线管提供恒流电源

5.3.11 为拉制膜片钳用电极设计的循环周期拉制

5.4 在线加热器  采购数量1/set

5.4.1 两个在线加热器，最大流速分别为：2毫升/分钟，10毫升/分钟

5.4.2 供电电压：12V，阻抗10欧姆

5.4.3 温控范围：室温---50°C

5.4.4 死腔≤260uL

5.5 刺激隔离器     采购数量1/set

5.5.1带有BNC端子触发和输出TTL

5.5.2电压输出范围：-10V~+10V

5.5.3每列脉冲数目：1-59990

5.5.4脉冲时间范围：40ms-3999s

5.5.5延迟时间范围：10ms-3999s

5.5.6 可计算由机控制

5.5.7 带6/set隔离器

5.6 温控系统   采购数量4/set

5.6.1细胞灌流槽体积：150μl

5.6.2温度控制范围：室温---50°C

5.6.3温度显示：LED显示

5.6.4加热方式：热板加热

5.6.5系统包括：双道控制器主机、细胞槽、加热板、盖网、显微镜适配器等

5.6.6 带流速范围0.01-280毫升/分钟的双道蠕动泵

5.7 脑片专用X-Y移动台  采购数量1/set

5.7.1 铝合金带标准孔（25x25mm）支撑平台

5.7.2 承重：110 磅

5.7.3 最小移动距离：5 um

5.7.4 整机原装进口

5.8 红外CCD   采购数量1/set

5.8.1 1/2 镜头，

5.8.2 信噪比≥56dB

5.8.3响应波长：380nm to 1200nm.

5.8.4 应用范围：脑切片，组织切片的观察

5.8.5 带单色监视器

5.9 自动平衡防震台  采购数量4/set

5.9.1高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列

5.9.2隔振效率：＞90%

5.9.3面板平面度：0.05毫米/平方米

5.9.4系统固有频率:小于1Hz

5.9.5台面尺寸：750x1200mm

5.9.6带静电屏蔽笼

5.9.7进口

5.10 计算机   采购数量8/set

5.10.1 Intel 双核CPU

5.10.2 不小于4G内存

5.10.3 硬盘不小于1T

5.10.4 显示器为21英寸液晶

5.11显微镜  采购数量1/set

5.11.1无限远光学校正系统，可做明场、荧光和微分干涉观察,固定载物台，物镜聚焦。

5.11.2正像三目观察筒，视场数≥22，瞳间调节距离50~76mm，二级光路转换观察100%或照相100%。配1×C型接口，内装式透射光柯勒照明器，900nm近红外入射照明，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯。

5.11.3 10×宽视野目镜，视野数为≥22。

5.11.4双孔前后摆动式物镜转换器，

5.11.5 10×水镜N.A. 0.3, W.D. 3.3mm.适用波长340~900nm或更优。

5.11.6 40×N.A 0.8，W.D 3.3mm，  适用340~900nm或更优。

5.11.7  DIC聚光镜，配备40×DIC棱镜，配有热反射滤色片、775nm,带通滤色片。

5.11.8  超长寿命汞灯2000小时，6孔荧光激发块转盘，荧光调中延长杆，荧光

调中标本，荧光光闸。

5.11.9荧光滤镜组

激发波长 545-580nm, 分光600nm,  发射波长≥610nm(干涉)

激发波长 530-550nm, 分光570nm， 发射波长≥575nm(干涉)

激发波长 460-480nm, 分光485nm,   发射波长495-540nm

5.12解剖显微镜  采购数量1/set

5.12.1  10X目镜

5.12.2  放大倍数8x-56x

5.12.3  1X物镜，工作距离90mm,

5.12.4  光纤反射冷光照明系统。

5.13 进口切片机  采购数量1/set

5.13.1刀片振动频率0-55Hz或更大

5.13.2刀片振动宽度固定2mm

5.13.3切片速度0-68/mm/min或更大范围.

5.13.4后退速度≥104mm/min.

5.13.5最大样品高度≥20mm

5.13.6最大样品尺寸≥25x30mm

5.14 蠕动泵  采购数量6/set

5.14.1滚筒数目：2个。

5.14.2可设定并显示转速（rpm）与流速（ml/min）。

5.14.3转速：0.5-100rpm。

5.14.4流速：高速0.8-280ml/min，低速0.01-80ml/min。

5.14.5管径：高速3.1-6.4mm ID，低速0.5-2.4mm ID。

- 附件及零配件：

6.1记录银丝：直径0.25mm 1卷（约3米）

6.2盖玻片为2包(50片/包)

6.3电极加注器2包 （4个/包）。

6.4切片机刀片5盒。

6.5膜片钳用玻璃微电极10盒(225只/盒)

6.6微电机储针罐1个

6.7备件包：接地铜棒、接地线、香蕉接头、鳄鱼夹1套；锡箔纸1卷、封接负压管及注射器1个，BNG线2根，橡皮泥1块。

- 选件：

如有，请单独报出投标价

- 技术服务条款：

8.1卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

8.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在30个工作日内完成。

8.3 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，将对用户免费进行二次应用培训。

8.4 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。

8.5维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达仪器现场。故障不能及时排除的，延误的时间需相应的延长保修期。

8.6设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

8.7 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格后仪器硬件允许范围内的终生软件升级，与之相关的硬件升级仅收取成本费。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固包装箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期：合同签订后4个月内。

- 交货地点：深圳口岸

B包：在体短脉冲激光损伤显微镜

- 设备名称

在体短脉冲激光损伤显微镜

- 数量

一套

- 设备用途说明

物镜Z轴移动, 荧光激发块转盘要求电动并可以远程控制，物镜和载物台之间空间足够进行小鼠或大鼠实验。观测在体小动物血细胞与血管的结构及相互作用, 利用短脉冲激光对活体组织精确损伤构建疾病模型，用于创新药物研发。我校深圳研究生院化学生物学与生物技术学院创新药物研发中心目前承担有国家自然科学基金，985科研项目等多项国家重要科研课题。 这些课题主要研究各类分子及药物对在体血栓形成及白细胞募集中的作用。本系统的搭建可使我们具有研究各类分子及药物对在体血栓形成及白细胞募集中的作用的工具。 另外，本系统亦可使我们显示小动物在体情况下在病理及生理状态下血细胞、血小板与血管的相互作用，是一套为研究生的教育服务的现代化教学工具。

- 工作条件

4.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

4.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

5.1主机身架：无限远光学校正系统，具有明场、DIC和荧光功能。

5.2观察筒：红外观察专用四目观察筒，可同时加载2台不同类型的数码成像系统，备有三级光路转换器，倾斜角度30度，内置0.35XC型视频接口，瞳距调节范围50-76mm。

5.3调焦机构：电动 Z轴步进精度:≤10nm  最大行程：25mm，移动速度：3mm/s。

5.4物镜转换器：2套物镜转换器， 6孔或以上转盘一个；摆动式物镜转盘。

5.5照明装置：内装式透射光柯勒照明器，红外专用12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，外接电源供电器，含红外隔热片。

5.6物镜:

5.6.1 5倍无盖片物镜, 数值孔径NA ≥0.10，        工作距离：≥20 mm

5.6.2 10倍长工作距离红外高通水浸物镜，NA ≥ 0.3， 工作距离≥3.3mm

5.6.3 20倍长工作距离红外高通水浸物镜，NA ≥ 0.5，工作距离≥3.3mm

5.6.4 40倍长工作距离红外高通水浸物镜，NA ≥0.8， 工作距离≥3.3mm

5.7 聚光镜：长工作距DIC聚光镜，可完成BF、DIC

5.8 DIC配件：高分辨率20X，40X，DIC棱镜。

5.9 荧光照明：100瓦超高压汞灯照明光源。

5.10 电动荧光照明器：电动6孔荧光激发转盘、具有圆形和方形视场光阑、孔径光阑拉杆、备有2片中灰密度减光片、荧光调中工具，调节延长杆等荧光配件。

5.11 荧光激发组块：配有紫外、干涉蓝、干涉绿荧光激发块

5.11.1 干涉绿色荧光：BP530-550, DM570, BA575IF

5.11.2 干涉蓝色荧光：BP470-495, DM505, BA510IF

5.11.3 紫外荧光：BP330-385, DM400, BA420

5.12 目镜：高眼点宽视野10X目镜，

5.13  C型视频接口  1X

5.14 激光损伤系统：

5.14.1 电脑控制激光损伤系统和导入装置，含激光器、扫描振镜和计算机控制部份，波长范围： 365 nm to 656 nm，激光谱线：440 nm，激光谱线线宽： 4 nm FWHM，激光光强调节范围：0.1%-100%，激光平均功率：750 μW, 15 Hz / 50 μJ，激光光斑：近衍射极限，激光峰值功率：12KW，激光脉冲宽度： 3-5ns，激光脉冲重复率： 0-15Hz。

5.14.2 可应用任意形状，大小，多个复杂形状ROI区域光漂白后荧光恢复（FRAP）、荧光漂白消失（FLIP）、光诱导激活（Photo-activation）、光诱导开 关（Photoswitching）、解龙锁（Uncaging）和粒子示踪（Tack-It）功能。

5.15 高分辨率摄像头

5.15.1  有效像素550万像素       Active pixels (W x H) 2560 x 2160 (5.5 Megapixel)

5.15.2  芯片尺寸 16.6 x 14.0 mm    Sensor size 16.6 x 14.0 mm (21.8 mm diagonal)

5.15.3  像素点尺寸6.5X6.5um      Pixel size (W x H) 6.5 μm

5.15.4  QE量子效率：Greater than 57%

5.15.5  满阱电苘：Pixel well depth (typical) 30,000 e-

5.15.6  动态范围：Maximum dynamic range 25000:1

5.16 图像采集和显微镜控制功能

5.16.1 可以控制CCD、XY stage、Z-Motor、滤光片转轮及其他波长切换设备、快门、双转盘扫描头等各种硬件设备，可以同时完成图像的采集、观察、动态示踪、在线 / 离线量化分析等功能。软件操作界面友好简洁、操作方便快捷。

5.16.2控制电动显微镜：包括电动z调节、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强。

5.16.3 多维Time-lapse， 3D、4D、5D的图像在线显示功能；多通道荧光或DIC/ 荧光叠加合成功能；可以在图像上添加标尺，并支持多个标尺设置；支持图像上选择多个任意形状的 ROI，并计算其面积、周长、长度、宽度、平均荧光强度值、最大 / 最小荧光强度值等；AVI 电影制作和保存功能，图片格式与AVI可以自由转换；三维重建功能, 在线/离线数据制成图表功能，可用于荧光共定位、Ratio 和 FRET 分析。

5.17 显微影像系统一套，含主机及相关附件。

5.17.1   1/3 英吋 (IT)  3-CCD

5.17.2  有效像素≥752X582

5.17.3  采集速度≥30幅/秒

5.17.4  ≥800 TV线

5.17.5  S/N≥62dB

5.18 电脑

DELL品牌，i7，8G，1000G硬盘，独立显卡，22寸液晶显示器

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

必备零配件配全（包括卤素灯灯室、汞灯灯室、汞灯电源、电缆延长线、卤素灯泡、电源线等）。

- 选件

如有，请单独报出投标价

- 技术服务条款(包括：安装条件；安装、调试及人员培训；验收；保修期及售后服务、维修响应时间；软硬件升级等。）

8.1卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

8.2 仪器到达用户所在地后，厂家在跟用户协商好安装时间后，上门进行安装。安装时进行合同货物清点，仪器调试，并对使用人员进行仪器的基本原理、操作、日常维护等相关培训。

8.3 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，将对用户进行二次应用培训。

8.4 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。

8.5维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达仪器现场。故障不能及时排除的，延误的时间需相应的延长保修期。

8.6设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

8.7 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格后仪器硬件允许范围内的终生软件升级，与之相关的硬件升级仅收取成本费。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后4个月内到货。

- 交货地点

深圳口岸

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[74]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[74]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[74]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2013______________ .Accepted on _________2013__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[74]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Package No. 包号 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD 到岸美元总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字

备注：请在Package No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投多包，请分项报出各包的分项标价及投标总价。