北京大学地空学院

“电子探针显微分析仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[009]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年五月二十日

目        录

第一部分投标邀请	2

第二部分招标说明	4

第三部分货物需求一览表及技术规格	9

第四部分设备明细表	13

第五部分技术规格偏离表	14

第六部分原厂授权书	15

开标一览表	16

第一部分投标邀请

公告日期：2014年5月20日

项目名称：北京大学地空学院“电子探针显微分析仪”招标采购项目

招标编号: 2014[009]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼邮    编：100871

电    话：62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学地空学院“电子探针显微分析仪”招标采购项目招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：电子探针显微分析仪

1.2数量及技术规格要求：数量壹套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2014年5月20日—2014年6月11日(工作日)9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年6月12日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年6月12日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学地空学院

6.1.2设备名称：“电子探针显微分析仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学地空学院“电子探针显微分析仪”招标采购项目招标采购项目的招标采购事宜(Bid No.2014[009])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

- 投标文件有效期为自开标之日起的90天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为2014年6月12日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；电话：010-62758587  62751418；传真：010-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

17.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

17.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

17.3技术资料包括样本原件

17.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

17.5资格证明文件

17.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

18.    本项目不收取投标保证金

二．评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2.1投标价评分时需要进行：

- 纠错 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 技术修正及折扣 允许投标人在开标前提交对原投标的修正，并在对投标审核和评比时给予反应（包括投标金额的增加或折扣）。无条件折扣或加价，应当在适当的表格中反映；任何以百分比的方式表示的折扣，必须根据投标中指定的基数进行折算。

- 增加 对投标中的遗漏，应通过加上预计补救缺陷所需的费用来处理。其方式是某些遗漏的项目在其他的投标中有提供，则可使用各个报价的平均值与竞争者的投标进行比较；也可以选择外界来源，比如市场公开的报价、运价等。

- 比较 投标人的报价为目的地（口岸）价。在进行价格比较时，应计入国内运保费和已经计入及应该计入的各项合理费用。

- 评分因素所占权重：

3.1投标价格评分（30分）

投标价格分等于评标基准价除以投标报价比值乘以30分。投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.2技术性能分（50分）

考虑投标产品的配置、功能、性能、兼容性等。

3.3技术及售后服务分（10分）

包括运输、保险、集成、调试、培训、验收及售后服务等方案。

3.4综合商务（10分）

考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 废标后如采取竞争性谈判采购方式的，按照《中华人民共和国政府采购法》的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分货物需求一览表及技术规格

电子探针显微分析仪解决方案

一、主要用途：

（1）定性分析：快速测试元素范围（5B-92U），在几秒至一分钟内快速测试出样品中元素含量，以及元素在面和线上的分布特征；

（2）定量分析：快速测试样品上的某感兴趣微小区域（微米级）所含元素的浓度；

（3）电子显微图像：样品二次电子像、背散射电子成分像、元素的线扫描、面扫描像、混合像等等。

二、技术参数要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持），其中“*”项为关键指标参数，须重点考量。

（1）电子光学系统

- 二次电子像分辨率≤5nm，工作距离≥10 mm

- 背散射电子像分辨率≤20nm（拓扑像、成分像）,成分分辨足以清晰分辨/黄铜

- 电子枪：LaB6或CeB6电子枪加W灯丝枪，预对中灯丝，不需机械调节，灯丝饱和点自动调节的功能；

- 加速电压： 0 ～ 30kV

- 束流范围：10-5 ～ 10-12A

- *束流稳定度：≤±0.5×10-3/h, ±3×10-3/12h

- 束流探测器：气动式法拉第杯

- 图像放大倍数：×50～×300,000，连续可调，图像具备自动聚焦；自动消像散；自动衬度/自动亮度调节功能；而且具有大焦深模式；高精度背散射电子探测器，可获得拓扑像、成分像

- 电子像的歧变：＜3% (＞400倍放大率), ＜5% (＜400倍放大率)

- 电子束位移：小于1 μm/h

（2）波谱系统

- 四道WDS谱仪，每道谱仪两块分光晶体，可分析元素5B - 92U，

- 元素含量分析精度好于1%(主元素, 含量＞5%)和5%(次要元素, 含量～1%)

- *谱仪稳定性，记数率重复性(给定波长位置)好于0.5%，峰位置重复性好于0.5%(同一分光晶体)或1.5%(交换分光晶体后)，可对粗糙表面进行定量分析

- X射线出射角≥40o

- 罗兰圆半径：100mm或140mm

- 谱仪控制为异步，驱动最大速度5mm/s，驱动最小步长：0.1µm/步，分析速度自动全元素定性分析时间≤60秒

- X射线探测器：X射线波谱分析包含主放大器，增益，探测器高压，脉冲高度分析仪等，根据所测元素及相关的分光晶体，自动设置实验条件

（3）光学显微镜系统

- 类型：具有透、反光显微镜，透光模式带正交偏光

- 分辨率：≤1μm

- 放大倍率：300倍以上

- 观察：CCD彩色相机

- 图像：可同时显示二次电子像、背散射电子像、彩色光学显微象、阴极发光像，还可以得到上述图象的数字化像

- 焦深：焦深为≤1μm

- 要求具有可装4个标准玻璃薄片的透射光薄片观察装置

- 可通过光学显微镜控制样品台

（4）样品台系统

- 驱动方式：步进马达

- 样品台移动范围： X≥90mm, Y≥90mm, Z≥7mm

- 样品台大小：100mm × 100mm × 50mm

- 样品台驱动速度：≥15mm/s

- 样品台微动模式为最小步长：≤0.02µm

- 样品台重复精度：达±1µm

- 样品交换：自动预抽交换

- *样品交换时间≤ 2 min

（5）真空系统

- 真空度：样品室工作真空度≥1.310-3 Pa；样品室极限真空度≥8.0 10-4 Pa

- 真空泵：离子泵、分子泵、机械泵抽气系统

- 样品交换时间少于2分，电子枪室少于2分；真空控制系统为全自动

- 安全装置：当出现意外时(如真空漏气、真空度下降、电源故障、冷却水故障等)，自动控制保护系统“启动”

- 真空度检测：高真空规(Penning gauge)及低真空规（Pirani gauge）

（6）电子探测器系统

包括吸收电子检测器、二次电子检测器、高灵敏度背散射电子检测器和电子束电流检测器。视频输出包括拓扑像、成分像和立体像

（7）计算机控制系统

- 计算机平台：PC机（INTEL多核i5处理器，内存4GB以上，硬盘500GB以上，可刻录光盘机，以太网卡，19英寸以上显示器，预装Win7操作系统）

- 基本软件：电子探针操作程序、初始条件设定程序、维护管理程序、自动定性分析程序、自动定量分析程序、自动线分析程序、自动面分析程序、化学位移（状态分析）程序、ZAF定量分析软件、全自动连续分析程序、曲面样品面分析软件、Phi-Rho-Z定量分析软件等

- 计算机控制系统应具备网络连接功能，可与其他个人计算机组建成局域网，以便能将分析所得数据和电子图像进行共享、传输、拷贝和备份操作，并且可连接打印机等外输出设备。

（8）能谱仪系统

- Oxford电制冷型

- 分析元素范围为4Be –92 U

- 能量分辨率低于133eV（实测优于129eV），窗口材料为SuperATW8.4实测分辨率统计：90％优于133eV

- 轻元素性能：要求具备自动除霜装置，保证轻元素B, C, N, O性能长期优良

- 最大计数率：30000～50000CPS；峰漂移：任何情况<3eV

- 图像系统：帧平均时的图像分辨率1024×1024

- 放大倍率标尺自动显示在每幅图像上；图像比例应与电镜保持一致

- 与WDS的集成和兼容，INCA平台上可集成能谱/波谱等成为一个产品

- 操作系统PC机（INTEL多核i5处理器，内存4GB以上，硬盘500GB以上，可刻录光盘机，以太网卡，19英寸以上显示器，预装Win7操作系统）

- 谱处理和定量分析：具有背景扣除、谱峰剥离、基体校正、探测器校正、束流校正、定量分析最大计数率≥15000CPS、机器提供全部标样库、谱比较、不同KeV下作谱比较

- 软硬件接口须与电子探针系统配套

（9）真空镀膜系统

- 真空系统：扩散泵＋机械泵抽气系统

- 真空度：好于1.310-3 Pa

- 蒸金或蒸碳：可以

（10）分析标样

- 高纯元素单质（B, C, Mo, Cu, Fe, Co, Ni, Cr, Ag, Mn, Sn, Zn, Ti, Si, Mg, Al, Pb, V, Mo）

- 氧化物标样				1套           35个

- 金属组合标样			1套           36个

- 硫化物，超轻元素标样	1套           19个

- 稀土五磷酸盐组合标样	1套           15个

- 硅酸盐矿物组合标样   	1套           36个

- ZTC铁碳、铁铬、铁镍合金组合	1套	  15个

- ZJY金银铜合金组合   			1套   18个

三、电子探针系统组成：

1. 电子探针主机系统(4道谱仪)	1套

2. 计算机工作站                 1套

3. 循环水冷系统					1套

4. 地质薄片分析系统				1套

5. 能谱仪						1套

6. 高真空镀膜仪					1套

7. 标准样品						1套

8. 长期使用的备品备件、消耗品完整1套

（钨灯丝200支；备用灯丝罩2个；每道谱仪拉线钢带各4-5根；样品仓、谱仪室的照明灯泡；机械泵和扩散泵用油；电子枪系统冷却用油；光栏、阀门、保险丝、密封圈、碳/银两种导电胶、导电胶带、真空脂，以及专用工具等）

9. 削碳棒机（原厂）			1个

四、服务要求

4.1 卖方应在合同生效后的三个月内对买方提供的设置室免费进行振动及杂散磁场测量，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询

4.2投标者应向用户提供仪器的详细结构图纸和电路图各一套，主要技术参数、仪器说明书等，在国内设有维修站和专职电子探针工程师

4.2 为用户提供一切必要地技术咨询服务和办理相关手续

4.3 整个系统从验收之日起，保修36个月；投标者应免费向用户提供自验收之日起未来3年的升级软件和必要硬件升级；在24小时内对用户的服务要求作出反应，7天内提供必要的技术服务。

4.4 安装、调试、维修：包安装调试，按规定的参数进行验收，用户手册等资料要齐全，软件齐全。仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后的一周内，投标者应安排有经验的工程师到仪器最终用户安装仪器并在安装后对仪器进行调试、对本标书提出的分析指标进行逐项演示。仪器分析指标验收要求一次完成。

4.5培训：设备定购以后投标方应安排在仪器制造厂对每个用户进行同型号仪器3人为期两周的仪器操作、仪器维护、软硬件故障排除的培训。因培训发生的旅费（国际，国内）、食宿费、地方交通费及可能的材料损耗费等均由投标方支付，并在投标时列入总价。

第四部分设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No.2014[009]

| Item No. 序号 | Commodity 品名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder:___________________________

投标商签字：

第五部分技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2014[009]

| Item No. 序号 | Commodity 品名 | Specificationsrequired 标书要求技术规格 | Specificationsoffered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We________________(Name of Manufacturer),a manufacturer duly organized under the laws of _____________(Name of Country) and having its principal place of business at______________________________(Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint , a company duly organized under the laws of and having its principal place of business at ,to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P.R.China for the Buyer's Invitationfor

Bid No.2014[009] for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation,hereby ratifying and confirming all that  or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2014______________ .Accepted on _________2014__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开标一览表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2014[009]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model &Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字