北 京 大 学

“原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[042]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年十一月三日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  货物需求一览表及技术规格	8

第四部分  设备明细表	17

第五部分  技术规格偏离表	18

第六部分  原厂授权书	19

开  标  一  览  表	20

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2014年11月3日

项目名称：北京大学 “原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”招标采购项目

招标编号: 2014[042]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学学院“原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称： “原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”

1.2数量及技术规格要求：技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2014年11月3日—2014年12月15日(工作日)8:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年12月16日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年12月16日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学

6.1.2设备名称： “原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学学院“原子力显微镜”及“单细胞长时间成像显微系统”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2014[041])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为 2014年12月16日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62758587  62751418；   传真：010-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 采用竞争性谈判方式进行的采购，将按照《中华人民共和国政府采购法》规定的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

包一：

原子力显微镜一台，具体技术参数要求如下：

1、扫描器要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- *扫描器范围:XY方向扫描范围不小于90μm, Z方向不小于8μm

- 扫描器噪音RMS < 0.4Å (垂直方向)，横向分辨率：0.2nm (XY方向)

- 扫描方式：采用探针扫描的扫描方式，有闭环系统，可以准确进行定位。

- 进针方式：智能自动进针方式。

2、控制系统及功能要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 控制精度：控制器应在每根轴上有多个数模转换器DAC，用来控制扫描尺寸、扫描形状和偏移量，扫描数字分辨率不依赖于扫描尺寸和偏移量。

- 具备Digital Q control技术

- 可标定探针微悬臂弹性常数

- *智能扫描模式，自动设定扫描，用户只需要选择扫描速度及扫描范围，系统即可自动调整反馈,最好可直接在液体环境下成像)。

- 定量纳米力学测量模式：可以在高分辨成像的同时定量的获得材料纳米级的机械模量、粘附力，形变等物理性质。

- 高低温成像配件：-30℃至250℃，最好样品和针尖可同时加热。

3、应用功能要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 智能扫描模式

- 接触模式轻敲模式

- 峰值力轻敲模式（或类似的经优化的力学扫描模式）

- 抬高模式

- 扭转共振模式

- 液体环境的接触模式和轻敲模式

- 液体环境智能扫描模式

- 相位成像磁力显微镜

- 静电力显微镜

- 表面电势显微镜

- 纳米压痕配件

- 定量纳米力学测试配件

- 高低温成像配件

- 环境控制成像模式

4、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 高速控制器系统（含高速PC）  1套

- 原子力显微镜主机  1台

- 高分辨扫描器  1个

- 大尺寸样品台  1个

- 探针支架（大气及液体环境实现形貌及物理特性测试要求）1组

- 光学系统（含至少450万像素彩色CCD，200μm至1200μm可视区域） 1套

- 减震隔音罩  1个

- 接触&智能扫描模式探针  200只

- 轻敲模式探针  100只

- 定量纳米力学测试专用探针  90只

- 石墨片  5片

- 石英片  5片

- 备用探针架  2个

- 工具  1套

- 30英寸液晶显示器 1台

- 防震台用气泵1个

5、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

6、应用性要求

原子力显微镜（AFM）能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面微区(纳米及亚微米尺度)三维形貌；同时可以在高分辨成像的同时对样品表面物理化学特性进行研究，能测试多种材料如纤维材料、膜材料、生物材料、高分子材料等非金属材料以及金属材料、复合材料的多种物性.包括表面组分区别、表面电势、磁场力、静电力、摩擦力、及其他表面力的测量。

7、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在一年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用；软件免费升级。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

包二：

原子力显微镜一台，具体技术参数要求如下：

1、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 样品台：至少满足10×6 cm尺寸样品，最好可以容纳直径15 cm以上样品；样品高度至少10 mm，可以拓展至20 mm以上。

- 光学观察系统：具有显微镜光学观察或数字CCD观察方式，分辨率达到1.5μm。

- 扫描范围：XY方向不小于90μm，Z方向不小于8 μm。

- 扫描噪音：Z方向RMS<0.4 Å，XY方向分辨率达到0.2nm。

- 控制精度：控制器应在每根轴上有多个数模转换器DAC，以控制扫描尺寸、扫描形状和偏移量，扫描数字分辨率不依赖于扫描尺寸和偏移量；配备Q control或类似功能。

- 测试模式：接触模式、轻敲模式、抬高模式、相位成像、扫描隧道显微镜、磁力显微镜、静电力显微镜、表面电势显微镜、导电原子力显微镜、纳米操纵/刻蚀功能、液体环境下扫描模式，配备peak force或类似经优化的力学扫描模式。

- 智能辅助功能：自动设定扫描，自动调整反馈参数与共振峰，实现液体环境下直接成像，最好具有自动进针功能。

- 电学特性测量：具有OCRA、TUNA或类似技术，以获得易损样品的高精度I/V曲线、导电性分布等电学特性，电流分辨率达到pA级别。

- 定量纳米力学测量：实现高分辨成像的同时定量获得材料纳米级的机械模量、粘附力、形变等物理性质数据。

- 环境要求：常规环境温湿度，提供防震台保证仪器隔音、防震、防尘与电磁屏蔽。

2、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 原子力显微镜主机1台。

- 高分辨扫描器1个。

- 大尺寸样品台1个。

- 高速控制器及配套计算机、显示器1套。

- 液体环境成像专用探针支架1组。

- 真空泵1台。

- 减震隔音罩1个。

- 成像用探针10盒。

- 导电测试用探针10盒。

- 定量纳米力学测试探针5盒。

- 标准样品及工具1套。

3、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后90天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

4、应用性要求

满足在大气及液体环境下对样品表面微区（纳米及亚微米尺度）三维形貌测试的需求，在高分辨成像的同时获得样品表面物理化学特性。满足对生物样品、矿物样品电学特性测试的需求。

5、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 整机免费保修期达到一年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，仪器维修实现本地化，80%以上的一般性故障应保证在国内一周内处理完毕。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供终身免费技术支持，售后服务终身免人工费。

- 到货后，由专业工程师进行安装调试与培训，保证我方相关人员熟练掌握仪器操作。卖方每年需提供至少2次的统一技术培训活动。

包三：

- 工作条件

  - 适于在电源220V（±10%）/50Hz的条件下运行。如果不符合中国大陆电压要求，需配备合适的变压设备；

  - 配置符合中国有关标准要求的电源插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

  - 适于在环境温度22±5℃，相对湿度≤70%的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不小于10小时。

  - 设备必须具有良好的操作性、方便的维修性和可靠的安全性，如设备对环境有特殊要求和限制，需供应商特别注明，并告知用户，并提供适当的解决方案；

- 设备用途

  - 该设备主要用于生物样品，如线虫等小型模式生物和细胞以及生物大分子样品的形貌、材料性质、精细结构及动态过程的研究和描述。

  - 在大气环境或液态环境及不同温度下对样品进行研究。

  - 长时间对细胞或其它生物样品进行高精度AFM及荧光成像，并且同时具备AFM对样品弹性和表面粘性等性质的测量，以及微纳操纵。

  - 实现原子力显微镜和荧光成像技术的有机结合和数据的相互补充。

- 技术规格

3.1 系统综合性能

3.1.1. 完全和主流倒置显微镜无缝整合，保证生物样品操作友好性。

3.1.2. 针尖扫描器与倒置显微镜同步。扫描器工作状态下，不干扰正常使用显微镜的聚光镜，相衬成像，DIC成像等功能。

3.1.3. 原位迭图软件，可实现光学与原子力图像的同步观测,使用者可在光学图像上直接选择有兴趣的区域直接操作AFM下针量测或操控。

3.1.4. 样品台可升级至供研究细胞相互作用力的附件，无需第三方软件和额外编程特殊操作软件。

3.1.5. 系统可与正置显微镜连用，升级至原位非透明样品测试平台，实现自动正置光学与AFM原位观察。

3.2  AFM部分:

3.2.1  AFM控制器：

3.2.1.1. 包含3个以上（含3个）数字锁相放大器，提供定量相位成像功能。

3.2.1.2. 控制器有5个以上DAC 和ADC，供外部控制和其它定制功能。

3.2.1.3. 控制器数据采样率达到50MHZ以上

3.2.1.4. 控制器带有 TTL触发功能，可以提供双向TTL，即外部TTL信号触发控制箱运行，与控制箱通过TTL信号触发外部设备运动的功能。数字通道同时具有光子计数器功能。

3.2.2 AFM扫描器

3.2.2.1. 三方向闭环扫描器，在软件中可以设置开环和闭环扫描。

3.2.2.2. XY方向最大扫描范围不小于30 μm x 30 μm。

3.2.2.3. Z方向最大扫描范围不小于5 μm。

3.2.2.4. 具有以下扫描模式（大气环境和液态环境）：接触模式，轻敲模式，侧向力模式，力调制模式，相位成像，Force volume，力反馈模式成像以及纳米操纵和纳米刻蚀模式。以下模式可选：磁力显微镜，静电力显微镜，扫描开尔文探针显微镜/表面电势显微镜，扫描电容显微镜，扩展电阻成像，压电响应力成像等。

3.2.2.5. 针尖扫描器所使用的激光器波段为红外波段≥850nm激光，消去与荧光或由上方给光的相关实验可能产生的交互影响。

3.2.2.6. 封闭式针尖扫描器结构，保证在任何时候扫描器结构都能够不受水蒸汽影响，完全密封。

3.2.2.7.具有完善的光纤固定解决方案，不影响扫描头部其他功能同时运行。

3.2.2.8. 为液相工作工作的头部，所有的工作模式都可以在液相下完成。

3.2.2.9. 提供光学玻璃探针夹具，保证完全化学惰性和生物友好性，以及不影响上方聚光镜光路。

3.2.3 样品台：

3.2.3.1.样品台的XY方向移动范围均不小于5mm。

3.2.3.2.可放置不小于50mm的培养皿。

3.2.3.3.* 与倒置光学显微镜结合的要求：此系统要求能与倒置光学显微镜联用，且不能限制倒置光学显微镜的任何功能，包括能使用高数值孔径的油镜等。

3.2.4* 系统噪音水平：

3.2.4.1. XY方向的噪音水平：<0.2nm

3.2.4.2. Z方向的噪音水平：<0.03nm

3.2.4.3. 力测量噪音水平：<5pN

3.2.5 温度控制：系统具有温度控制配件

3.2.5.1. 温度范围：常温到50℃

3.2.5.2. 温度分辨率：小于0.1℃

3.2.6灌流池: 要求此系统具有灌流池配件，以实现在细胞测量过程中循环缓冲液。

3.2.7 可观测针尖－样品接触区域的光学设计

3.3 荧光显微镜部分:

3.3.1 显微镜主体：研究型倒置荧光显微镜。可选项包括正置附件。

3.3.2 显微镜物镜：需配置1个放大倍数60X以上，数值孔径1.40以上的油镜。

可选项包括60x水镜，40x、20x和10x空气镜。

*3.3.3 激光器：不少于以下4道固体激光器。须自带功率调制模块，否则需用AOTF控制

固体激光器 405nm, >50mW;

固体激光器473/488nm, >100mW;

固体激光器532/561nm, >100mW;

固体激光器640/647nm, >120mW;

3.3.4 成像元件：

sCMOS相机，具有水冷循环系统，参数如下：

像素尺寸≥ 6.5μm x 6.5μm

最大采集分辨率 ≥1920 x 1920 (3.7 Mpixel)

速度: ≥ 30fps@1000X1000 ， 57fps@960X960

数据获取速度 ≥150M byte/s

3.3.5 成像方式：荧光成像，FERT成像，FRAP成像。

可选项：光谱成像，DMD驱动的可控光照附件。

3.4 工作站以及软件

3.4.1 系统控制工作站一套不低于以下配置：

Z220计算机工作站

i7‐3770, 8GB DDR3, 1TB Hard Disk, Two 24" Monitors,Windows7 Pro 64

3.4.2图像处理及分析软件：

3.4.2.1. 具有原子力显微镜与光学图像叠合功能

3.4.2.2. 要求提供无安装次数限制的离线处理及分析软件。此离线处理及分析软件应包含原子力显微镜及荧光显微镜常用图像处理功能和图像分析功能。

3.4.2.3. 操作软件中要求提供通过AFM控制器控制第三方硬件的开发功能。

3.4.2.3. 软件终生免费升级。

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）：

随设备应向用户提供必备的零配件、工具包等附件，并提供一定量的耗材。其中：

生物型原子力显微镜探针（大气/液相）不少于50枚；

光学测试定标，校正的标准光栅若干；

标准工具箱，生物应用工具，设备供应商认为其他必须的耗材等；

设备供应商必须提供全套用于设备安装、操作、维护的技术文件；用于主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书以及软件操作手册等。

- 选件（需单独报价）

无

- 技术服务条款(包括：安装条件；安装、调试及人员培训；验收；保修期及售后服务、维修响应时间；软硬件升级等。）

6.1 供货及安装：对于甲方共建实验室仪器，乙方以优惠价格供应。投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具等）。供货商负责在北京大学开启运行设备，并验证双方共同签订承诺的验收协议内容。北京大学负责设备摆放、水平校准并正确安装水、电、气等公用外围设施。货到之后2周内，设备供应商到达用户处进行设备现场安装和调试。

6.2 培训：供货商负责现场培训用户技术人员（至少2名）、操作人员（若干名）进行现场仪器使用技术培训，培训时间不少于5天，培训内容包括：仪器的正确使用和操作，仪器的校准、应用软件的应用。制造厂商在国内有高级技术人员，为客户在熟悉基本操作后进行高级培训，连续三年，每年不少于3天。

6.3 验收：

6.3.1. 验收条件和规格：参见3 设备性能指标要求

6.3.2. 设备在北京大学场地安装调试后进行最终验收.

6.3.3.文件：提供一套手册，包括操作手册，维修手册和电路图手册

6.4 售后服务：

*6.4.1 投标方应具备可靠的服务能力，北京有固定的维修点和专业维修工程师及时解决技术问题。保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务。接到用户维修邀请后，4小时内电话响应，若需现场维修，24小时应到现场，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

6.4.2 设备验收合格后提供12个月保修服务，保修期自验收签字之日起计算。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4.3 在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十五年的零配件及消耗品的供应。

6.4.4 若用户（购买方）购买该仪器后需增加其他附件，应享受与该仪器主机相同的折扣。

6.4.5  软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级服务。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后90天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

- 交货地点

北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2014[042]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2014[042]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2014[042]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2014______________ .Accepted on _________2014__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2014[042]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字